| 版本号 | Date |  | Description |  |  | Signarure |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 24/4/2018 |  | 初始版本 |  |  | - Nesher |  |
|  | 2021年4月6日 |  | 发布前审查文档 |  |  | - Nesher |  |
| Originator: I. Nesher |  |  |  | Date: | Signature: |  |  |
| Project Manager: Roman Galibov |  |  |  | Date: | Signature: |  |  |
| Interface Control Document CerebraLine Video |  |  |  |  |  |  |  |
| Size |  | Document Number: |  |  |  |  | Rev: |
| Letter |  | CGC-341-000 |  |  |  |  | A |

Contents

1.	Purpose	3

2.	General	3

3.	Data type protocol	3

4.	Live Video  control  Commands	4

4.1.	Patient Procedure Commands	5

5.	Video PlayBack  Commands	7

- 目的

本接口控制文件（ICD）描述了将由以下设备使用的应用通信协议

CerebraLine项目与CerebraLine视频项目。

- 概要

CerebraLine视频处理流程包含2个窗口

- 直播

- 播放视频

客户端通过API控制这些窗口并执行多项操作。

通过名为“脑视频”的管道连接窗口管理此窗口。

通信是基于命令的，即从客户端向服务器发送命令，从服务器向客户端发送回复消息。

- 数据类型协议

本方案中大部分数据为小端序二进制值。

所用数据类型如下：

- 字节 - 1字节8位

- 短 / USHORT - 2 字节 ，16 位

- LONG/ ULONG - 4 字节，32 位

- INT64/UINT64（长整型/超长整型）——8字节，64位

- STR – 字节数组（字符串）不包含空终止符（长度支持或根据消息数据长度计算）

其他数据元素：

- Unix时间（UINT64）——以UTC时间自1970年1月1日00：00：00起的秒数计算得出。

- 患者ID（STR）——基于时间生成的唯一标识符，用于患者文件夹，应符合Windows目录名规范（由客户端负责）

- 事件ID（STR）——基于时间生成的唯一标识符，用于存储事件视频文件，文件名应有效（由客户端负责）

表1 - 通信消息头

通信中每条消息都有固定的报头协议。

该报头为所有命令及回复消息通用。

| 姓名 | 位置 | 意义 |
| --- | --- | --- |
| 开始消息 | 0 1 | 0BB（字节） 0x55（字节） |
| 数据长度 | 2-3 | 不含报头的短消息数据长度 可以为零 |
| Command/reply Id | 4 | 命令/应答ID（字节） （参见实时视频控制指令及 视频回放命令 |
| 数据 | 5… | 根据数据长度的字节数数组，若数据长度为零，则该项不存在。 |
| 结束消息 | 最近过去的 | 0x03（字节） |

- 实时视频控制命令

表2 - 可用于控制实时视频窗口的可用消息

| 身份证 | 命令/回复 | 位置字节 | 描述/应答 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 显示/隐藏 | 0 | （字节） 0/1 窗口隐藏/显示 2/3值调试标签隐藏/显示 4/5 值 调试 边框 隐藏/显示 无回复 |
| 0x02 | 调整活体窗口大小 | 0-1 2-3 4-5 6-7 | 窗口x位置 窗口的Y位置 窗宽 窗高 若宽度w和高度h均小于等于0时，其中w为DEF_W，h为DEF_H 若w <=0 w计算保持4：3宽高比 若h <=0 h计算值保持4：3宽高比 无回复 |
| 0x03 | 开启/关闭直播预览 | 0 | 0/1 开/关（字节） （在暂停或释放模式下启动/停止实时视频预览） 无回复 |
| 0x04 | 视频录制开关 | 0 | 0/1 开/关（字节） （入院期间开始/停止视频记录） 无回复 |
| 0x05 | 患者操作 | 0 1 2端 | 程序（字节） 字节子程序 患者ID（STR） 发送患者操作回复 （参见 患者 操作 指令） |
| *0x06 | 患者操作回复 | 0 1 | 回复患者操作信息（BYTE） 错误（字节） （参见 患者 操作 指令） |
| 0x07 | 患者滞留 | - | 无数据 发送患者状态回复 |
| *0x08 | 患者状态回复 | 0 1 2 3端 | 患者状态 0-入院，1-出院，2-暂停（BYTE） 视频状态0-启动，1-停止，2-进行中， 3-open_fail, 4-grab_fail, 5-no_image_grab, 6-未找到，7-返回（字节） 视频文件录制 0-关闭，1-开启（字节） 患者ID（STR） 当摄像头出现故障时，可异步发送此回复消息 |
| 0x09 | 患者事件 | 0 1-8 9 10 - 9+len 10+端 | subCode – 0-插入，1-删除，2-播放，3-播放与暂停 事件Unix时间秒（UINT64） 事件ID长度（字符串） 唯一事件ID（字符串）（用作文件名） 患者ID（STR） |
| *0x0A | 患者事件回复 | 0 1 2 3 - 2+len 3+端 | 子代码 – 0-插入 ，1-删除 错误0-成功1-事件ID未找到 2-未来时间误差，3-时间误差，4-等待未来 事件ID长度（字符串） 唯一事件ID（字符串）（用作文件名） 患者ID（STR） 播放事件请参阅回放位置回复 |
| 0x099 | 中止进程 | - | 终止进程（关闭两个窗口/服务器） 无回复 |

* 从服务器向客户端回复消息

默认窗口尺寸宽度/高度：DEF_W = 320 DEF_H = 240

  - 患者操作指令

表3 - 操作指令表

| 程序代码 | 描述 | 子程序代码 | 回复错误代码至 患者操作回复消息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0 | 没有一个 | - | - |
| 0x1 | 排出 | 0 - 全部删除 1-保存全部 2-仅保存事件 | 0 - 成功 2 - 未知目录名 3-已出院 自动停止直播预览+录制 |
| 0x2 | 入院 | - | 0 - 成功 1 – 目录已存在 自动开始直播预览+录制 |
| 0x3 | 暂停 | - | 0 - 成功 2 - 未知目录名 5 – 应处于允许模式 自动停止视频录制但不预览 |
| 0x4 | 恢复 | - | 0 - 成功 2 - 未知目录名 4 - 应处于暂停模式 返回到承认模式 |
| 0x5 | 删除 | - | 0 - 成功 6 - 无法删除当前目录 |
| 0x6 | 恢复 | 恢复崩溃后的状态 0-允许 1-排泄 2-停 | 0 - 成功 根据状态自动预览+录制操作 |
| 0x7 | 调试 | cerebra_video.log 文件的0-6级调试 | 0-无 1- 通知 2-致死性 3-错误 4-警告 5-信息 6-调试 |
| 0x8 | 服务 | 0-实时视频诊断 1-播放视频诊断 2-重建文件 3－创建新的日志文件 | 创建 live_video_diagno.log 文件 创建 play_video_diagno.log 文件 重建信息文件 新建日志文件 |

- 视频回放命令

表4 可播放视频窗口的可用消息

| 身份证 | 命令/回复 | 位置字节 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x21 | 显示/隐藏 | 0 | （字节） 0/1 窗口隐藏/显示 2/3值调试标签隐藏/显示 4/5 值边框隐藏/显示 无回复 |
| 0x22 | 调整窗口大小 | 0-1 2-3 4-5 6-7 | 窗口x位置 窗口的Y位置 窗宽 窗高 若宽度w和高度h均小于等于0时，其中w为DEF_W，h为DEF_H 若w <=0 w计算保持4：3宽高比 若h <=0 h计算值保持4：3宽高比 无回复 |
| 0x23 | 按时间播放 | 0-7 8-11 12 13端 | 开始播放时间（Unix时间，单位：秒，类型：uint64） 播放时长（秒）（0 – 全部时间线） 模式 - 位0置位 – 查看首张图片并暂停， 1位置位-无空白间隙播放 患者ID（STR） 播放位置 回复继续消息 |
| 0x24 | 播放信息 | 0端 | 患者ID（STR） 播放回放信息回复 该命令用于初始化患者ID的播放功能 |
| *0x25 | 播放信息回复 | 0-7 8-15 16-19 20-23 24端 | 开始播放时间（Unix时间，单位：秒，类型：uint64） 结束播放时间（Unix时间，单位：秒，类型：uint64） 第一个文件号（ULONG） 最后文件号（ULONG） 患者ID（STR） |
| 0x26 | 停止播放 | 0端 | 患者ID（STR） 无回复 |
| 0x27 | 播放暂停 | 0-端 | 患者ID（STR） 无回复 |
| 0x28 | 播放恢复 | 0-终 | 患者ID（STR） 播放位置 回复继续消息 |
| 0x29 | 回放位置 | 0-3 | 修改当前文件回放秒级时间偏移（LONG）以进行调试 |
| *0x2A | 播放位置回复 | 0-3 4-7 8-11 12-19 20 | 播放时继续消息 播放文件时长（秒，LONG） 文件当前时间偏移秒（LONG） 当前播放文件编号（LONG） 现行Unix时间文件（UI64） 播放模式– 0实视频 / 1空白间隔 2-错误播放，3-文件未找到，4-已完成 |
| 0x2B | 播放下一帧 | - | 在当前文件播放中查看下一帧（按回车键进入暂停模式）以进行调试 |

* 从服务器向客户端回复消息

默认窗口尺寸宽度/高度：DEF_W = 320 DEF_H = 240