| Rev. | Date |  | Description |  |  | Name |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nov, 07,2017 |  | Initial version based on Cerebralogik module |  |  | V.Horesh |  |
|  | April 04, 2021 |  | Review document before release |  |  | - Nesher |  |
| CONFIDENTIAL DOCUMENT The reproduction and distribution of this document is forbidden without written authorization from Mennen medical LTD |  |  |  |  |  |  |  |
| SW Engineer: I. Nesher |  |  |  | Date: | Signature: |  |  |
| Project Manager: Roman Galibov |  |  |  | Date: | Signature: |  |  |
| Interface Control Document Cerebraline (aEEG) module |  |  |  |  |  |  |  |
| Size |  | Document Number: |  |  |  |  | Rev. |
| Letter |  | CGC-341-010 |  |  |  |  | A |

- 范围

  - 目的

本接口控制文档（ICD）全面描述了Cerebraline AEEG 模块用于与外部代理进行双向数据和控制交换的应用通信协议。本文件定义了通信结构以及涉及的数据类型及其出现情况。

  - 系统概述

AEEG 模块预期作为患者监护系统中患者数据采集和信号处理模块工作。 AEEG 模块是处理信号处理并连续传输EEG波形数据以及平均（AEEG）波形数据的设备，这些数据通过用户干预或应用程序控制传输给其他设备。

  - 缩略语

BIST——内置自检	--	BIST——内置自检

LSW -- 最不重要的Word	LSW -- 最不重要的Word

MSW -- 最重要的Word	MSW -- 最重要的Word

NP——网络处理器	NP——网络处理器

OLST -- 脱机自检	--	OLST -- 脱机自检

PFE -- 患者前端	-- 	PFE -- 患者前端

POST——开机自检	--	POST——上电自检

VS——生命体征	--	VS——生命体征

WF——波形	--	WF——波形

- 参考文献

N/A

- 协议报文结构

  - 报告消息格式（模块至主机）。

该接口项表示从前端模块到主机的信息流。报告消息使用以下所示的Header、Length和Checksum字段。

表1：前端至主机消息结构

| 要素 | 类型/尺寸 | Word # | Value/Meaning (s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 邮件标题 | 未签名的短消息 | 0 | 0×A55 |
| 消息计数器 | 未签名的短消息 | 1 | 消息编号 |
| 消息数据 | 短[18] | 2-19 | 参见下一章节（表2） |
| 校验和 | 短整型 | 20 | 由构成消息头消息计数器和消息数据的短整数之和的16位 |

以下章节将阐述数据字段的结构。

表2：前端至主机消息数据结构

| 场地 | 数据类型/大小 | Word # | Value/Meaning (s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 脑电图和脑电图波形样本 | 短积分[8] | 0-7 | 该字段由4个通道的EEG和 AEEG WF及事件字段组成 |
| 国家 | 短整型[2] | 8-9 | 技术状态 |
| 警报 | 未签名的短消息 | 10 | 技术报警位图 |
| 康菲格。 | 未签名的短消息 | 11 | 过滤器配置参数 |
| 电质量 | 短整型[4] | 12-15 | 通道A-D至参考偏置电压 |
| 版本 | 未签名的字符[4] | 16-17 | 软件版本号 |

  - 输入命令信息（主机到模块）

该接口项表示主机处理器到前端的信息流。该信息流由包含使用Header、Length和Checksum字段的命令消息组成（参见表3）。

表3：主机到前端消息结构

| 要素 | 类型/尺寸 | 字节 # | Value/Meaning (s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 邮件标题 | 未定型字符[2] | 0 | 0×A |
|  |  | 1 | 0x55 |
| 命令码 | 短的 | 2,3 | 见下一章节（表2） |
| 命令数据 | 短的 | 4,5 | 0x0000 |
| 校验和 | 未签名字符 | 6 | 消息头与消息数据字段的无符号字符总和 |
| 消息尾 | 未签名字符 | 7 | 0x0003 |

以下章节描述了消息数据字段的结构（参见表4）。

表4：命令消息格式

| 要素 | 数据类型 | 数组位置 | 位数 | Value/Meaning (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数组ID | 未签名 短的 | 字 0 | 第4-7位 | 配置参数。 |
| 配置参数值 |  |  | 位0-3 | 配置参数值。 |
| 数据值 | 短的 | 单词1 |  | 高分辨率数据 |

- 数据类型表

  - AEEG 数据类型。

表5： AEEG 波形数据结构：

| # | 波形 | 数据类型 | 笔记 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EEG WF1 | 短的 | 左（A-B） |
| 2 | 脑电图WF2 | 短的 | 右（C-D） |
| 3 | EEG WF3 | 短的 | 前部（A-C） |
| 4 | EEG WF4 | 短的 | 背部（B-D） |
| 5 | AEEG WF1 | 短的 | 左（A-B） |
| 6 | AEEG WF2 | 短的 | 右（C-D） |
| 7 | AEEG WF3 | 短的 | 前部（A-C） |
| 8 | AEEG WF4 | 短的 | 背部（B-D） |

表6： AEEG 信号事件数据结构。

| # | 要素 | 数据类型 | 意义/价值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 没有一个 |  |  |

表7： AEEG 状态数据结构。

| # | 要素 | 数据类型 |  | 国家含义 | ID/值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入状态 | 短的 |  | 故障 | 0x0 |
|  |  |  |  | 正常的 | 0x1 |
| 2 | 电极质量 | 短：比特 | 0-3 | A-B电极质量 | 0 – 5, 0F故障 |
|  |  |  | 4-7 | C-D电极质量 | 0 – 5, 0F故障 |
|  |  |  | 8-11 | A-C电极质量 | 0 – 5, 0F故障 |
|  |  |  | 12-15 | B-D电极质量 | 0 – 5, 0F故障 |

表8： AEEG 配置数据结构

| # | 参数 | 数据类型 | 参数含义／ 价值/单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滤器型切口 | 短的 位0-3 | 凹槽滤波器 | 0 = 无 1 = 50Hz 2 = 60Hz |
| 2 | HP过滤器 | 短的 第4-7位 | 高通滤波器 | 0 = 无 1 = 0.5Hz 2 = 1.5Hz 3 = 3.0Hz 4 = 5.0Hz 5 = 0.3Hz |
| 3 | 滤波器LP | 短的 第8-11位 | 低通滤波器 | 0 = 无 1 = 15Hz 2 = 35Hz 3 = 50Hz 4 = 70Hz |

表9： AEEG 报警标志位图结构

| # | 参数 | 位位置 | 报警含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 警报字短[0] | 0 | 一般故障 |
|  |  | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | 3 |  |
|  |  | 4 | A（左+）电极脱落 |
|  |  | 5 | B（左-）电极关闭 |
|  |  | 6 | C（右+）电极关闭 |
|  |  | 7 | D（战斗）-电极脱落 |

表10： AEEG 电极质量数据结构

| # | 参数 | 数据类型 | 参数的含义、单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A（左+）偏移 | 短的 | 电压，mV |
| 2 | B（左）-Ref偏移 | 短的 | 电压，mV |
| 3 | C（右+）偏移 | 短的 | 电压，mV |
| 4 | 右(D) - 参考偏移 | 短的 | 电压，mV |

表11： AEEG 命令代码：

| # -组 | 命令类型 | 数据类型 | 编码 | 指挥官选项(X) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凹槽滤波器 | 短的 | 0x001X | 0 = 无 1 = 50Hz 2 = 60Hz 3 = 50 & 60 Hz |
| 2 | 设置高精度滤波器 | 短的 | 0x002X | 0 = 无 1 = 0.5 2 = 1.5Hz 3 = 3.00Hz 4=5.00Hz 5 =0.3 Hz |
| 3 | 设置低频滤波器 | 短的 | 0x003X | 0 = 无 1 = 15Hz 2 = 35Hz 3 = 50Hz 4 = 70Hz |