| 发动机的旋转 | 日期 |  | 描述 |  |  | 姓名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2014年11月2日 |  | 三输入四输出脑电图仪 |  |  | 五、霍雷什 |  |
|  | 18/02/2021 |  | 发布前审核文件 |  |  | - 奈瑟 |  |
| 机密文件 未经Mennen medical LTD书面授权，禁止复制和分发本文件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软件工程师：I. Nesher |  |  |  | 日期： | 签名： |  |  |
| 项目经理：Roman Galibov |  |  |  | 日期： | 签名： |  |  |
| 软件设计规范 脑电模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 尺寸 |  | 文件编号： |  |  |  |  | 发动机的旋转 |
| 信 |  | CGC-341-011 |  |  |  |  | A |

目录

1.	1. 文件控制 5	5

1.1	1.1 变更说明 5	5

2.	2. 引言 6	6

2.1	2.1 目的 6	6

2.2	2.2 范围 6	6

2.3	2.3 定义与缩略语 7	7

3.	3. 参考文献 8	8

4.	4. 系统架构 9	9

4.1	4.1 系统组件概述 9	9

4.1.1	4.1.1 TMS320VC5509 的功能 9	9

4.1.2	4.1.2 DSP时钟10	10

4.2	4.2 系统接口概述 11	11

4.2.1	4.2.1 系统总体架构 11	11

4.2.2	4.2.2 硬件接口 12	12

4.2.2.1	4.2.2.1 DSP（前端电子设备（FEE）接口12	12

4.2.2.2	4.2.2.2 DSP（UIM 硬件接口12	12

4.2.3	4.2.3 硬件与软件接口。13	13

4.2.3.1	4.2.3.1 数据采集接口的费用。 13	13

4.2.3.2	4.2.3.2 UIM 端口与DSP程序接口。 14	14

5.	5. 软件设计。 15	15

5.1	5.1 概述 AEEG 模块软件结构。 15	15

5.2	5.2 软件功能模块 17	17

5.2.1	5.2.1 数据采集。 17	17

5.2.1.1	5.2.1.1 功能框图。 17	17

5.2.1.2	5.2.1.2 功能描述。17	17

5.2.2	5.2.2 命令处理 21	21

5.2.3	5.2.3 报告数据管理 22	22

5.2.4	5.2.4 输入状态监控 23	23

5.2.5	5.2.5 EEG数据处理 23	23

5.2.5.1	5.2.5.1 EEG信号预处理 23	23

5.2.5.1.1	5.2.5.1.1 EEG标准化 24	24

5.2.5.1.2	5.2.5.1.2 EEG陷波滤波器 24	24

5.2.5.1.3	5.2.5.1.3 EEG高通滤波器 25	25

5.2.5.1.4	5.2.5.1.4 EEG低通滤波器 25	25

5.2.6	5.2.6 AEEG 处理 26	26

5.2.7	5.2.7 软件加载 29	29

5.2.8	5.2.8 主机端软件 30	30

5.2.9	5.2.9 应用类图 31	31

6.	6. 可追溯性表 32	32

表格列表

表1 FEE与DSP接口信号。12	13

表2 DSP与 UIM 串行通信特性 13	14

表3 数据采集控制序列缓冲区内容 19	20

表4 数据采集接收缓冲区内容20	21

表5 EEG信号缩放 24	25

表6 EEG高通滤波器系数25	26

表7 EEG低通滤波器系数25	26

表8. AEEG 带通滤波器系数28	29

图列表

图41 AEEG 模块硬件-软件框图11	12

图42 FEE与DSP接口框图12	13

图43 FEE与DSP程序接口框图。13	14

图 44 BEP 与 DSP 通信的端口程序接口框图。 14	15

图 51. AEEG 模块软件方框图。 15	16

图52. AEEG 模块应用框图。15	16

图53. AEEG 软件流程图16	17

图54. DA软件组件17	18

图55. AEEG 软件命令处理组件21	22

图56. CIPAM 软件管理组件报告。22	23

图57. EEG信号预处理框图。23	24

图58. EEG信号缩放示意图。24	25

图 59. AEEG 生成框图。 26	27

图 510. AEEG 计算算法框图。 27	28

图 511. AEEG 带通滤波器频率响应图。 28	29

图512 软件加载状态流程图。29	30

图513. 主机端软件框图。30	31

图514 CerebraLogik软件类图。31	32

文件控制

变更说明

介绍

目的

本文档阐述了Cerebraline aEEG模块中DSP软件组件的顶层设计，下文简称 AEEG 模块。

范围

本文件阐述了Cerebraline aEEG模块的顶层设计与详细设计。该模块基于Cerebralogilk模块开发。

定义与缩略语

| 缩写 | 定义 |
| --- | --- |
| AEEG | 振幅积分脑电图 |
| A/D | 模数转换器 |
| 又 | 直流电 |
| DSP | 数字信号处理机 |
| 脑电图描记器 | 脑电图 |
| 费用 | 前端电子学 |
| 硬件 | 五金器具 |
| ICD | 接口控制文档 |
| 多通道缓冲串行端口 | 多通道缓冲串行端口 |
| 邮政 | 上电自检 |
| ST | 节段 |
| SW | 软件 |
| TBD | 待定 |

参考文献

- Burr-Brown ADS1254 24位、20kHz低功耗模数转换器数据表

- Code Composer Studio用户指南（SPRU328B，1599 KB - 更新日期：2000年3月28日）

- TI TMS320C55x芯片支持库API参考指南（SPRU433,901 KB - 更新日期：2000年8月31日）

- TI TMS320C55x DSP CPU参考指南（SPRU371D，717 KB - 更新日期：2000年6月30日）

- TI TMS320C55x DSP功能概述（SPRU312,239 KB - 更新日期：1999年2月24日）

- TI TMS320C55x DSP库编程器参考手册（SPRU422B，392 KB - 更新日期：2001年4月30日）

- TI TMS320C55x DSP外设参考指南（SPRU317B，2841 KB - 更新日期：2001年5月31日）

- TMS320C55x DSP编程器指南（SPRU376A，1203 KB - 更新日期：2001年7月31日）

- TI TMS320C55x技术概述（SPRU393,177 KB - 更新日期：1999年12月30日）

- AEEG 软件需求规范 CGC -341-009 Mennen Medical

系统体系结构

系统组件概述

TMS320VC5509功能

C55x核心功能包括：

- 高性能、低功耗、定点数字信号处理器

- 144MHz时钟频率下指令周期为6.94纳秒

- 每时钟周期执行一至两条指令

- 双倍乘法器（最高每秒可完成2.88亿次乘法累加运算—— MMACS）

- 两个算术/逻辑单元（ALU）

- 3个内部数据/操作数读取总线

- 两个内部数据/操作数写入总线

- 128K x 16bit片上RAM由以下部分组成：

- 8个4K×16位双通道内存（DARAM）（64KB）

- 24个4K x 16bit单访问RAM（SARAM）（192Kbytes）块

- 64K字节单等待状态片上ROM（32K×16位）

- 8兆字节×16位最大寻址外部存储空间（同步动态随机存取存储器）

- 16位外部并行总线存储器，支持具有通用输入/输出（GPIO）功能的外部存储器接口（EMIF），并提供无缝对接：

- 异步 SRAM

- 异步EPROM/闪存

- 同步动态随机存取存储器

- 16位并行增强型主机端口接口（EHPI）支持 GPIO 功能

- 六种设备功能域的可编程低功耗控制

- 片上扫描仿真逻辑

- 片上外设

- 2个20位定时器

- 六通道直接存储器存取控制器

- 三路多通道缓冲串行端口（McBSP）

- 可编程数字锁相环（DPLL）时钟发生器

- IEEE标准1149.1（JTAG）边界扫描逻辑

- LQFP（低剖面四边扁平封装）或MicroStar BGA（球栅阵列）封装

- 3.3V输入输出电源电压

- 1.5V核心供电电压

DSP时钟

DSP时钟为系统中的所有数字电路提供时钟源。DSP本身将由板上安装的20MHz振荡器驱动；更高的频率将由内部时钟发生器（PLL）提供。板上安装的DSP最大工作频率限制为160MHz。 PLL 选择的DSP时钟输出取决于特定电路的时钟需求。 CIPAM 电路所需频率为：

- 2560Hz——定时器0必须以该频率精确触发中断，因为这是所有其他频率（如640Hz和320Hz）所依据的数据采集周期频率。由于定时器输出的占空比并不重要，因此允许使用 PLL 输出的奇数倍数。

- 6MHz – 计时器1必须在其输出引脚（X_TOUT1）上生成一个50%占空比的信号，作为A/D时钟。该频率的容差约为2.5%。由于只有通过切换计时器的输出才能生成50%占空比的信号，因此计时器1的时钟输入必须是12MHz的整数倍。

- 8MHz – McBSP0串行时钟频率。该频率将通过McBSP内部的频率除法器计算得出，允许奇数分频。

综合考虑所有这些要求， AEEG 模块的最佳频率为144MHz。基于144MHz系统时钟，以下将阐述所需频率的推导过程：

- 2560Hz——Timer0的4位预缩放计数器（TDDR）将被设置为4，而16位主计数器（PRD）将被设置为9375，产生总共46875的分频，以及精确的中断周期。

- 6MHz - 计时器1输出引脚将被设置为切换到倒计时，因此通过将4位预缩放计数器（TDDR）设置为1，并将16位主计数器（PRD）设置为10，将实现12MHz的目标频率。

- 8MHz – McBSP0时钟分频器将被设置为将系统时钟分频15倍。

系统接口概述

通用系统结构

系统总体架构如图1所示。该模块由以下硬件组件构成。

  - 增益为1001的差分式仪器放大器接收来自电极的电信号（4通道）

  - ADC——模数转换器

  - CPLD - 逻辑组件，提供DSP和ADC之间的接口。

  - DSP——系统的主要处理单元。

下文将阐述这些组件之间的接口以及内部DSP组件之间的接口。

电极

DSP

DA HWI

信号处理

SWI

模数转换器

C

P

L

D

DMA0

麦氏BSP0

DMA1

计时器

DA

控制缓冲区

数据分配缓冲器

: 4

USB/

串行

DMA1

报告

图41 AEEG 模块硬件-软件框图

硬件接口

本节描述了DSP软件组件所使用的DSP输入/输出硬件接口。

DSP（前端电子接口）

图42 FEE与DSP接口框图

下表总结了前端电子设备与数字信号处理器（DSP）接口中的信号。

表1 FEE至DSP接口信号

| 不 | 信号 |  | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | McBSP0总线 |  |  |
| 1 |  | X_CLK0 | DSP（CPLD ，A/D串行时钟 |
| 2 |  | X_FSX0 | 数字信号处理器（DSP， CPLD ，帧同步） |
| 3 |  | X_DR0 | CPLD（数字信号处理器，模数数据输出） |
| 4 |  | X_DX0 | 数字信号处理器（DSP， CPLD ，串行数据输入 |
|  | 钟 |  |  |
| 27 |  | X_TOUT1 | 数字信号处理器（数字信号处理， CPLD ，模数转换时钟） |
| 28 |  | X_CLKS1 | CPLD（DSP，麦克SP1时钟输入） |
|  | 权力 |  |  |

DSP( UIM 硬件接口

CIPAM DSP将通过一个具有以下特性的单个光隔离异步串行通信接口进行通信：

表2 DSP与 UIM 串行通信特性

| 物品 | 设置 |
| --- | --- |
| 波特率 | 115200 |
| 数据位 | 8 |
| 停止位 | 1 |
| 奇偶性 | 没有一个 |

硬件到软件接口。

数据采集接口费用

前端电子设备通过MCBSP1接口与DSP的数据采集模块对接，与DMA2、DMA3两个通道协同工作。在稳态数据采集过程中，定时器1会同时向这两个DMA通道触发信号。

图43 FEE至DSP程序接口框图。

DSP将与 CPLD 通信，以对每个A/D进行采样，获取患者生理数据和同步离散输入数据。

UIM 端口到DSP程序接口。

报告

缓冲物

直接存储器

Tx缓冲器

杜阿尔特

发送报告

软骨基质缺乏

处理程序

先进先出

接收

命令行

信号处理程序

自行车

图44 DSP程序接口端口框图

DSP软件将采用与主机设备双向数据和控制交换通信。主机将通过此媒介路由由主机处理器发起的消息/命令至DSP，并收集处理后的波形、生命体征、警报或其他信息。DSP软件将解析和分析来自主机的控制消息，打包并通过此媒介发送至主机，包括处理后的波形、生命体征、警报或其他信息。模块支持的控制功能详见 ICD 文档。

软件设计。

通用 AEEG 模块软件结构。

DA

命令：男人。

数据

预处理（WF成型）

报警生成

国家管理

配置管理

报告员。

软骨基质缺乏

加工（VS成形）

图51. AEEG 模块软件方框图。

警报

生成器

数据

收购

信号预处理

（WF形成）

输入状态

监控

经理

状态监视器

配置

命令

处理程序

报告

a脑电图处理程序

（血管形成）

图52. AEEG 模块应用框图。

下图展示了内部软件设计。

图53. AEEG 软件流程图

软件功能块

数据采集

功能框图

下图展示了数据采集模块的详细信息。

图54. DA软件组件

功能描述。

数据采集模块由DSP软件实现，其功能是与FEE CPLD 通信，对各模数转换器进行采样，获取同步离散输入数据。

数据采集模块的操作由定时器0中断触发。定时器0被编程以4 x 640 = 2560Hz的频率生成中断。硬件中断服务例程（HWI 服务例程）触发两个DMA通道，每个通道传输八个32位字：DMA1同步传输七个采集的A/D数据字和一个同步离散输入数据字，从McBSP0接收寄存器到接收数据缓冲区；DMA0同步传输八个32位字的控制序列信息，从控制序列缓冲区到McBSP0的发送寄存器。

数据采集模块实现正确同步运行的关键在于控制序列缓冲器。该缓冲器由4×4×8=128个32位元素构成，每个元素的值会传输至 CPLD A/D接口部分实现的8位锁存串并转换移位寄存器。其中仅每个元素的最低7位有效位参与数据采集控制。下表总结了控制序列缓冲器中各元素的结构。

| D15:D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未使用 | 外部多路选择器控制 |  | 内部多路选择器控制 |  | 模数选择控制 |  |  |

传输至 CPLD 的控制序列字仅在特定元素传输结束时被锁存。因此，t时刻传输特定控制序列字仅会影响t+1时刻的A/D选择、内部多路复用器控制和外部多路复用器控制。

如本文档A/D章节所述，改变A/D芯片的内部多路复用器会触发新的转换周期。由于我们需要以640Hz的采样率对所有A/D通道进行采样，因此将工作频率乘以四，得到4×640=2560Hz。在2560Hz的一个周期内，系统将扫描全部七个A/D芯片及同步离散输入移位寄存器，总共生成八个32位字（以下简称字节）。数据源的选择由序列控制缓冲区中每个元件的三个A/D选择控制位（D2：D0）控制。由于数据源选择仅在传输结束时生效，字节内的序列需要向后移位一位，从而生成序列：1、2、3、4、5、6、7、0。通过持续重复该序列，可生成从AD0到AD6数据开始的接收数据源序列，并在末尾生成同步离散输入字。

每个字节中的最后一个序列控制字必须将内部多路复用器控制位切换至下一通道。需特别注意保持字节内内部多路复用器控制位的恒定值，以避免在传输过程中突然启动新的转换周期。通过 HWI 服务例程在2560Hz周期内扫描四个通道，可以640Hz的速率获取每个模数转换器所有四个通道的数据。序列控制缓冲区初始化时会生成0、1、2、3的内部多路复用器控制序列，该序列以640Hz的频率重复循环。

AD2的第1、2、3通道（即最后三个通道）通过4选1模拟多路复用器进行外部复用，其通道选择由序列控制缓冲字的外部多路复用器控制位决定。这些控制位会在每个640Hz周期结束时（即2560Hz周期结束时，此时内部多路复用器控制位设置为3）进行切换。需要特别注意的是，在整个字节传输过程中以及完整的640Hz周期内，这些控制位均不得被修改。此外，这些控制位的切换操作必须严格限定在640Hz周期最后一个字节的序列控制字末尾进行。

下表列出了序列控制缓冲区的内容。为简洁起见，序列控制字的字节在表中以两行形式呈现——一行对应前七个字节，另一行对应字节末尾的字节。表的最后一列列出了同步离散输入字四个 LSB 中内部和外部多路复用器反馈的值。这些反馈位用于SWI服务例程，以确保新接收的数据能正确存入输出缓冲区。

表3 数据采集控制序列缓冲区内容

| 序列控制Word |  |  |  | 接收数据 | 反馈（HEX） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外多路转换器控制 | 国际多路转换控制 | A/D选择 | 值（十六进制） |  |  |
| 0 | 0 | 1..7 | 01..07 | AD0至AD6通道0，扩展多路复用器通道0 |  |
|  |  | 0 | 08 | 同步离散输入 | 0 |
|  | 1 | 1..7 | 09..0F | AD0至AD6通道，其中通道1为扩展多路复用通道0 |  |
|  |  | 0 | 10 | 同步离散输入 | 1 |
|  | 2 | 1..7 | 11..17 | AD0至AD6通道，其中第2通道为扩展多路复用通道0 |  |
|  |  | 0 | 18 | 同步离散输入 | 2 |
|  | 3 | 1..7 | 19..1F | AD0至AD6通道，第3通道，外置多路复用器通道0 |  |
|  |  | 0 | 20 | 同步离散输入 | 3 |
| 1 | 0 | 1..7 | 21..27 | AD0至AD6通道，其中0通道为扩展多路复用通道1 |  |
|  |  | 0 | 28 | 同步离散输入 | 4 |
|  | 1 | 1..7 | 29..2F | AD0至AD6通道，第1通道，扩展多路复用器第1通道 |  |
|  |  | 0 | 30 | 同步离散输入 | 5 |
|  | 2 | 1..7 | 31..37 | AD0至AD6通道，第2通道，扩展多路复用器第1通道 |  |
|  |  | 0 | 38 | 同步离散输入 | 6 |
|  | 3 | 1..7 | 39..3F | AD0至AD6通道中的第3通道，以及扩展多路复用器（MUX）的第1通道 |  |
|  |  | 0 | 40 | 同步离散输入 | 7 |
| 2 | 0 | 1..7 | 41..47 | AD0至AD6通道，其中0通道为扩展多路复用通道2 |  |
|  |  | 0 | 48 | 同步离散输入 | 8 |
|  | 1 | 1..7 | 49..4F | AD0至AD6通道中的第1通道，以及扩展多路复用器（MUX）的第2通道 |  |
|  |  | 0 | 50 | 同步离散输入 | 9 |
|  | 2 | 1..7 | 51..57 | AD0至AD6通道中的第2通道，以及扩展多路复用器（MUX）的第2通道 |  |
|  |  | 0 | 58 | 同步离散输入 | A |
|  | 3 | 1..7 | 59..5F | AD0至AD6通道中的第3通道，以及扩展多路复用器（MUX）的第2通道 |  |
|  |  | 0 | 60 | 同步离散输入 | B |
| 3 | 0 | 1..7 | 61..67 | AD0至AD6通道，其中0通道为扩展多路复用通道，3通道为多路复用通道 |  |
|  |  | 0 | 68 | 同步离散输入 | C |
|  | 1 | 1..7 | 69..6F | AD0至AD6通道中的第1通道，以及扩展多路复用器的第3通道 |  |
|  |  | 0 | 70 | 同步离散输入 | D |
|  | 2 | 1..7 | 71..77 | AD0至AD6通道中的第2通道，以及扩展多路复用器（MUX）的第3通道 |  |
|  |  | 0 | 78 | 同步离散输入 | E |
|  | 3 | 1..7 | 79..7F | AD0至AD6通道中的第3通道，外置多路复用器第3通道 |  |
|  |  | 0 | 00 | 同步离散输入 | F |

两个DMA传输到McBSP0的操作将由 HWI 服务例程启动。传输一个八位字节结束时不会触发中断；相反，在t时刻由 HWI 服务例程触发的八位字节传输期间接收到的数据将在t+1时刻通过DSP/BIOS管道从 HWI 服务例程发送到SWI。尽管这会在数据流中引入1/2560Hz = 390.625秒的延迟，但所描述的方法节省了DSP软件最高频率的中断。

触发两次DMA传输后， HWI 服务例程会在t-1时刻将接收到的数据推送到DSP/BIOS管道中。随后， HWI 服务例程会检测最新可用数据的同步离散输入字中的反馈位；如果反馈（内部多路复用器控制位）的两个 LSB 等于3，则 HWI 服务例程将触发SWI服务例程。因此，SWI服务例程将以640Hz的频率被触发。

当SWI服务例程开始执行时，管道中已有四个八位字节的数据，对应于最近640Hz周期内采集的所有数据。管道中的数据按时间顺序从最早到最新排列。SWI服务例程从管道中提取数据并将其整理到输出缓冲区，随后将缓冲区传递给预处理模块。

由于外部多路复用器（MUX）的切换速率仅为四分之一，管道中的数据也会被复用，从而根据数据可用性生成四个SWI服务例程调用的序列。下表总结了该循环行为。

表4 数据采集接收缓冲区内容

| 八进制 | Word编号。 | SWI循环0 (Ext. MUX=0) | SWI 第 1 周期 (Ext. MUX=1) | SWI 第 2 周期 (Ext. MUX=2) | SWI第3周期 (Ext. MUX=3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 6 | 脑电图向量“A-B” | 脑电图向量“A-B” | 脑电图向量“A-B” | 脑电图向量“A-B” |
|  | 7 | 同步磁盘输入 | 同步.磁盘.输入 | 同步.磁盘.输入 | 同步.磁盘.输入 |
| 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 6 | 脑电图向量“B-C” | 脑电图向量B-C | 脑电图向量B-C | 脑电图向量“B-C” |
|  | 7 | 同步.磁盘.输入 | 同步.磁盘.输入 | 同步.磁盘.输入 | 同步.磁盘.输入 |
| 2 | 0 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 6 | 脑电图向量“C-D” | 脑电图向量“C-D” | 脑电图向量“C-D” | 脑电图向量“C-D” |
|  | 7 | 同步.磁盘.输入 | 同步.磁盘.输入 | 同步.磁盘.输入 | 同步.磁盘.输入 |
| 3 | 0 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 6 | 脑电图向量“D-E” | 脑电图向量D-E | 脑电图向量“D-E” | 脑电图向量“D-E” |
|  | 7 | 同步.磁盘.输入 | 同步.磁盘.输入 | 同步.磁盘.输入 | 同步.磁盘.输入 |

命令处理

命令处理器会循环处理主机设备发送的所有待处理命令。每个参数对应的命令处理器不仅负责处理传入命令，还会将该命令记录在配置中，该配置会在处理过程的不同阶段被调用。

这些指令以两个16位字的形式呈现，其中包含关于参数、函数及数值的打包信息。

信号类型

陈数

Prm型

Prm val

命令缓冲器

命令行解析器

命令行处理程序

配置

状态

图55. AEEG 软件命令处理组件

图9展示了命令处理的组成部分。

命令处理器解析命令，并根据信号类型调用相应的命令处理器。信号类型命令处理器将配置或状态或其他处理块变量设置为命令的参数值。

报告数据管理

AEEG 模块通过配置的串行通信传输处理后的数据以及状态报告。

为确保最高通信可靠性，所有传输信息均封装于单一数据包中，该数据包具有以下特征：

- 恒定大小

- 恒时定时

- 内建式错误检测

数据包同时包含快速（高带宽，如波形）和慢速（低带宽，如生命体征）数据。

该模块以160Hz的固定间隔输出32字节缓冲区。

WF preproc.

配置。

国家

警报

报告缓冲区

波形

状态数据

健康状况征兆

VS钙化

图 56. CIPAM SW 报告管理组件。

模块信号处理模块生成的所有数据均写入报告缓冲区，该缓冲区通过串行接口传输（参见4.2.3.2节）。报告数据管理组件如图10所示。报告数据的详细功能说明详见 ICD CGC -341-010文件。

输入状态监测

数据采集完成后（即以640Hz频率采集），处理流程进入下一阶段。

各参数的信号输入及预处理程序均被调用，部分程序以640Hz频率运行，其余则以320Hz频率运行。

以下章节阐述信号处理流程。

脑电图信号状态输入执行以下操作：

- 从FEE获取EEG电极连接质量值。

- 若电极已连接，则启动166.66毫秒（1/6秒）的回弹消除机制，直至稳定。

- 更新全局EEG导联启动与连接质量状态

脑电图处理

脑电信号预处理

脑电图信号预处理用于对信号进行波形显示前的调理处理，即波形准备。该模块的主要目的是对含噪声的脑电图原始数据进行处理，以提取有效成分（由用户设置的滤波器类型和增益定义）。该模块采用面向对象设计实现，具体如下方框图所示。预处理各阶段的缩放比例展示亦如下所示。

图57. EEG信号预处理框图。

以下描述了处理所采集脑电图（EEG）数据所需的缩放比例：

表5 EEG信号标度

| 脑电图性能 | 数据范围 | 字大小 | LSB 重量 相对于A/D输入 | LSB 重量 与电极相关 | 电极信号动态范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电极 | ±2.4975毫伏 |  |  |  |  |
| 放大器x1000 | ±2.5V |  |  |  |  |
| A/D后 | -223…223-1 | 24位 | 0.298 (V | 0.2975 nV | ±2.4975 mV |
| 规范化的 | -220…220-1 | 21位 | 2.384 (V | 2.38 nV | ±2.4975 mV |
| 结果样本 | -215…215-1 | 16位 | 76.288 (V | 0.076 uV | ±2.4975 mV |

结果

放大器

A/D convertor

+(215-1)

/ 28

+(223-1)

+2.5 V

电极

*1001

24位

16位

+2.4975毫伏

0

0V

- 2.4975mV

-215

-2.5 V

-223

图58. EEG信号标度图。

脑电图标准化

将脑电图（EEG）样本右移3个单位，使其标准化/四舍五入至内部使用的样本范围。

脑电图陷波滤波器

采用陷波滤波器对主电源频率引入的噪声波形进行“净化”。陷波滤波器的数学表达式如下：

a0z(n) = b0y(n) + b1y(n-1)+b2y(n-2) – a1z(n-1) – a2z(n-2)

地点：

  - y为基线校正数据

  - z为经Notch滤波处理的数据

  - n 是一个在 1 到 2 之间的索引

  - a0.. a2、b0.. b2，为所使用的系数

系数如下：

| 过滤器类型 | b0 | b1 | b2 | a1 | a2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50赫兹 | 1023462343 | -1807403504 | 1023462343 | -1807403504 | 973182862 |
| 60赫兹 | 1023462343 | -1704008228 | 1023462343 | -1704008228 | 973182862 |

脑电高通滤波器

脑电图高通滤波器由以下方程给出：

a0z(n) = b0y(n) + b1y(n-1)+b2y(n-2) – a1z(n-1) – a2z(n-2)

地点：

  - y为基线校正数据

  - z为经Notch滤波处理的数据

  - n 是一个在 1 到 2 之间的索引

  - a0.. a2、b0.. b2，为所使用的系数

系数如下：

表6 EEG高通滤波器系数

| 过滤器类型 | b0 | b1 | b2 | a1 | a2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.3 Hz | 1069278773 | -2138557546 | 1069278773 | -2138538995 | 1064834272 |
| 0.5 Hz | 1066313716 | -2132627432 | 1066313716 | -2132576044 | 1058936996 |
| 1.5 Hz | 1051611283 | -2103222566 | 1051611283 | -2102766392 | 1029936915 |

脑电低通滤波器

脑电图低通滤波器由以下方程给出：

a0z(n) = b0y(n) + b1y(n-1)+b2y(n-2) – a1z(n-1) – a2z(n-2)

地点：

  - y为基线校正数据

  - z为经Notch滤波处理的数据

  - n 是一个在 1 到 2 之间的索引

  - a0.. a2、b0.. b2，为所使用的系数

系数如下：

表7 EEG低通滤波器系数

| 过滤器类型 | b0 | b1 | b2 | a1 | a2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 Hz | 19180457 | 38360914 | 19180457 | -1705034485 | 708014490 |
| 35 Hz | 84126362 | 168252724 | 84126362 | -1145965678 | 408729303 |
| 50 Hz | 150258665 | 300517330 | 150258665 | -751337987 | 278630823 |
| 70 Hz | 255168296 | 510336592 | 255168296 | -247386093 | 194317453 |

AEEG 处理

如图所示，由归一化和滤波后的脑电图信号生成的平均脑电图（AEEG）。

+

-

+

-

A

B

C

D

E (com)

EEG1 WF

EEG2 WF

AEEG 计算

硬件实现

软件实现

AEEG1 WF

AEEG2 WF

脑电图预处理

引线断路

连接质量检测器

5 V

引航旗

连接质量

5 V

AEEG3 WF

AEEG4 WF

+

-

EEG3 WF

EEG4 WF

图59. AEEG 生成框图。

AEEG 处理包括带通滤波、循环缓冲区中的采样缓冲以及计算两个通道的均方根（RMS）值。

循环缓冲区640样本

脑电图样本

带通

过滤器

2-15 Hz

均方根

计算

AEEG 样本

图510. AEEG 计算算法框图。

图511. AEEG 带通滤波器频率响应图。

表8. AEEG 带通滤波器系数

| 过滤器类型 | b0 | b1 | b2 | a1 | a2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HP 1.25 Hz 四阶 | 1063591387 | -2127182774 | 1063591387 | -2126862392 | 1053761332 |
|  | 1049778358 | -2099556716 | 1049778358 | -2099240495 | 1026131114 |
| HP 8.5 Hz 一阶 | 990863249 | -990863249 | 0 | -907984674 | 0 |
| LP 15 Hz 二阶 | 19180457 | 38360914 | 19180457 | -1705034485 | 708014490 |
| LP 18.5 Hz 八阶 | 32760893 | 65521786 | 32760893 | -1877231062 | 934532809 |
|  | 29256555 | 58513109 | 29256555 | -1676429069 | 719713463 |
|  | 27042601 | 54085203 | 27042601 | -1549567401 | 583995983 |
|  | 25978663 | 51957325 | 25978663 | -1488602667 | 518775494 |

软件加载

软件加载允许更新模块软件，将其写入闪存。

图512 软件加载状态流程图。

主机侧软件

AEEG 模块专用于连接主机设备，该设备需控制模块运行，接收模块数据，解包并解析数据，以便后续处理和显示。

AEEG 模块

解析数据包并提取信息

发送命令包

接收数据包

消息阅读与数据处理

形成命令包

命令生成

显示

用户界面

AEEG 模块

解析数据包并提取信息

发送命令包

接收数据包

消息阅读与数据处理

形成命令包

命令生成

显示

用户界面

图513. 主机端软件框图。

与模块的通信分为两个数据流：模块数据流和控制命令流。

数据以消息形式传输，其结构在 ICD 文档[xx]中有所描述，但通常模块通过数据包发送数据，由于传输通道的影响，这些数据包并不总是等同于消息，可能包含少量完整或部分消息。考虑到这一点，数据流处理可以由三个功能模块表示：接收数据包、从数据包中提取消息、以及提取和处理数据本身。

控制流同样由三个功能模块组成：命令构建、命令打包及发送至模块。

应用类图

图514 CerebraLogik软件类图。

可追溯性表

| 部分 | SRS节段 |
| --- | --- |
| 5.2 软件功能模块。 | 4. |
| 5.2.2 命令处理 | 4.1. |
| 5.2.3 报告数据管理 | 4.1 |
| 5.2.5 EEG处理 | 4.1. |
| 5.2.8 主机端软件 | 3. |