| 发动机的旋转 | 日期 |  | 描述 |  |  | 签名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 18/7/2018 |  | 初始版本 |  |  | - 奈瑟 |  |
|  | 22/2/2021 |  | 发布前审核文件 |  |  | - 奈瑟 |  |
| 发起人：I. Nesher |  |  |  | 日期： | 签名： |  |  |
| 项目经理：Roman Galibov |  |  |  | 日期： | 签名： |  |  |
| 软件设计规范 脑线视频 |  |  |  |  |  |  |  |
| 尺寸 |  | 文件编号： |  |  |  |  | 发动机的旋转 |
| 信 |  | CGC-341-002 |  |  |  |  | A |

目录：

目录

1.	1. 总则 2	3

1.1.	1.1. 目的与范围 2	3

1.2.	1.2. 概述 2	3

1.3.	1.3. 缩写词 3	4

1.4.	1.4. 参考文献 4	5

2.	2. 系统架构 4	5

1.1.	1.1. CEREBRA系列视频硬件4	5

2.1.	2.1. CEREBRA LINE VIDEO SW 4	5

2.1.1.	2.1.1. 命名管道管理线程 5	6

2.1.2.	2.1.2. 管道服务器线程 5	6

2.1.3.	2.1.3. 实时视频线程 6	7

2.1.3.1.	2.1.3.1 视频文件 6	7

2.1.3.2.	2.1.3.2. 视频文件信息 6	7

2.1.3.3.	2.1.3.3. 程序 6	8

2.1.3.4.	2.1.3.4 视频查看与录制 7	8

2.1.3.5.	2.1.3.5 其他服务 7	9

2.1.4.	2.1.4. 播放线程 8	9

2.1.4.1.	2.1.4.1. 视频回放功能 8	9

2.1.5.	2.1.5. 事件线程 8	10

2.1.5.1.	2.1.5.1. 事件线程队列 10	11

1.	1. 可追溯性 10	11

概要

目的与范围

本SDS文档阐述了Cerebra Line视频服务器应用的软件设计，专为软件开发团队编写。

概述

CerebraLine视频服务器（CLVS）是一款Windows窗体应用程序，用于管理CerebraLine项目的多项视频操作。 CLVS 项目通过API接口与CerebraLine图形用户界面（GUI）进行交互控制。

下图展示了 CLVS 的运行环境。

脑线

用户

病人

网络摄像头

计算机

EEG FE

图1 - CLVS 环境

缩略语

| 缩略词 | 定义 |
| --- | --- |
| CLVS | Cerebra线视频服务器 |
| 硬件 | 五金器具 |
| SW | 软件 |
| ICD | 接口控制文档 |
| API | 应用程序接口 |
| 操作系统 | 操作系统 |
| 统一的S波段 | 通用串行总线 |
| 帧率 | 每秒视频帧数 |

图2-缩略语

参考文献

CerebraLine视频项目 - 界面控制文档 - ICD - CGC -341-000

CerebraLine视频项目 - 软件需求规格说明书 - SRS - CGC -341-001

系统体系结构

  - Cerebra Line视频硬件

X64计算机

触摸屏

磁盘

固态硬盘

EEG FE

USB摄像头

K.B

鼠

图3 - Cerebra Line硬件

Cerebra Line视频软件

CLVS 软件基于C# .NET VS 2015 X64开发的窗体应用程序。

CLVS 软件基于以下主要要素：

- 实时视频窗口

- 播放视频窗口。

- 事件管理器

- 命名管道管理程序

- 管道服务器

所有控制 CLVS 的操作均通过命名管道从API命令执行。

下图展示了 CLVS 的主要软件线程。

下图展示了一个服务器和一个客户端，但客户端只需创建一个新的名称管道连接，即可扩展至最多4个服务器和客户端。

Windows 10操作系统

CAM

打开 CV API

直播

单人

螺纹

播放单线程

事件

单人

螺纹

命名管道管理程序

单人

螺纹

脑线

最多4个客户端

CLVS

管道服务器

最多4个线程

命名管道

图4 - Cerebra Line视频软件

命名管道管理线程

命名管道管理线程是专门检测新命名管道连接的单线程。当检测到新客户端连接时，系统会创建新管道服务线程来处理客户端请求。由于客户端需控制 CLVS ，建议每次仅使用一个客户端。系统最多支持4个客户端。当应用程序关闭时，所有客户端连接的命名管道将自动关闭。

管道服务器线程

管道服务器线程负责通过命名管道接收并处理客户端命令，同时通过命名管道向客户端发送响应消息。该线程最多可创建4个实例。由于客户端需控制 CLVS ，建议每次仅使用一个客户端。当与客户端的通信中断时，命名管道管理器会发出通知。

直播视频话题

实时视频线程是 CLVS 主线程的组成部分。该线程基于Windows窗体，负责实时视频的播放和视频文件的录制。该线程支持的API操作包括：

- 调整窗口大小并支持窗口位置，窗口默认宽高比为3:4。

- 显示/隐藏窗口

- 显示/隐藏窗口边框

- 显示/隐藏开发调试信息

- 开始/停止直播预览

- 启动/停止视频录制 - 分配给特定患者

- 返回直播状态

- 支持多种患者操作流程（入院/出院/暂停/恢复/其他）

所有在Cerebra line视频 ICD - CGC -138-000中描述的API协议

部分操作会返回确认消息，用于验证操作是否成功或失败。

视频文件

视频文件采用Windows标准AVI格式。文件存储于Windows文件夹中，每个文件夹对应特定患者。每段视频文件包含最长10分钟的影像数据。由于可进入待机模式暂停录制，视频文件实际存储时间可能短于10分钟。此外，当系统关机时，实际存储时间也可能不足10分钟。

每个视频文件的序列号从1开始。文件名格式为 vc_1 .avi、 vc_2 .avi等。

视频处理采用开源软件包OpenCV，视频编解码器为 DIVX ，固定帧率15帧/秒。

视频文件信息

为每个文件夹创建的专用信息文件。该文件包含视频信息、开始时间及视频时长。时长信息用于快速播放视频。时间以UTC UNIX格式存储，而非本地时间。

针对特定患者，可存储长达7天的视频记录。自入院之日起7天后，应用程序将开始删除旧文件，但会持续记录新文件。

患者操作

实时视频始终处于单一患者模式——出院、入院或暂停

为管理上述模式，系统支持以下操作。

- 入院操作——在此过程中，客户端应通过API提供一个新的唯一患者文件夹名称，用于存储特定患者的视频文件。创建的文件夹及应用程序将开始从USB摄像头查看实时视频。此外，应用程序还将开始为入院患者录制视频。

- 出院操作——在此操作中，我们停止查看并记录当前入院患者的视频。该操作可实现以下功能：清除全部视频、保存全部视频或仅保存事件视频。此操作可在患者处于入院模式或暂停模式（待机）时执行。

- 暂停——在此操作中，当患者处于入院模式时，视频记录停止（待机模式）

- 摘要 - 在此操作中，当患者处于暂停模式时，录像操作将重新开始。

- 恢复功能——系统重启/系统崩溃后，客户端负责返回至先前的最后患者模式（入院/暂停/出院）。启动时的默认模式为出院。

查看和录制视频

从网络摄像头获取视频帧时，其帧率并不固定，尤其在光线较暗的环境下。为此，我们专门开发了一个线程来以固定帧率写入视频。由于OpenCV包的限制，视频必须保持固定帧率。

网络摄像头

计时器

抓取帧线程

直播

主胎面

视频写入线程

图5 - 视频查看与录制

其他服务

其他由实时视频支持的服务包括：

- 删除 – 删除非当前在用患者的患者文件夹。

- 调试 - 允许修改日志严重性级别（无、通知、致命、错误、警告、消息、调试）。该级别为临时级别，直至下次启动。

- 实时视频报告——报告实时视频的当前状态以供支持/调试使用（报告中时间采用UTC时间）

- 播放报告——报告当前视频播放状态以供支持/调试（报告中时间采用UTC时间）

- 重建信息文件 - 重建视频信息 - 支持问题需求

回放话题

播放视频是基于窗口形式的单线程。该线程负责查看播放视频。支持的API操作包括：

- 调整窗口大小并支持窗口位置，窗口默认宽高比为3:4。

- 显示/隐藏窗口

- 显示/隐藏窗口边框

- 启动/停止播放患者视频文件（亦为事件视频文件）

- 暂停/恢复播放视频文件（含事件视频文件）

- 定位视频文件位置

- 查看文件中的下一帧

播放视频

为特定患者播放视频时，客户端需请求视频时间范围和文件范围信息。收到 CLVS 响应后，即可按时间顺序开始播放视频。

默认设置为从指定起始时间开始播放，直至所有视频文件播放完毕。播放过程中，系统会在用户不知情的情况下自动切换视频文件，呈现连续播放效果。若因暂停或系统关机导致视频中断，系统将自动恢复空白画面。

其他视频播放选项包括：

- 播放开始时仅显示第一个视频帧。恢复播放将开始播放视频。

- 不要播放至视频数据结束，而是设定一个播放时长限制。

- 播放无卡顿的视频。

选项2-3与事件视频文件无关，因事件视频文件采用单文件存储格式。

在播放过程中，客户端每100毫秒接收一次播放信息，例如播放时间。

事件线程

在 CLVS 应用程序支持事件中，可插入或删除事件。

事件管理由Cerebra线程应用程序处理，而非 CLVS 。事件线程为单线程。

每个事件均为由录制视频文件生成的单个视频文件。

该事件与患者相关并存储于患者文件夹中；事件的唯一文件名应由Cerebra Line客户端提供。

通常事件视频文件包含120秒的视频，其中60秒为事件发生前的时间段，60秒为事件发生后的时间段。

可将事件插入当前监护患者或旧保存患者中。

以下示例图解展示了事件存储的特殊情形。

事件时间点

事件视频存储

空白视频

视频录制时间线

- 标准的

给药前60秒，给药后60秒

- 无数据前

事件发生后仅60秒

- 部分数据在

在当前患者 CLVS 视频数据前60秒及后几秒内，系统将等待视频数据。

- 部分数据之前

事件发生前数秒，60秒后

- 1号洞

事件发生前60秒及事件发生后60秒，中间空白视频

- 2号洞

数秒前，60秒后

- 无数据

事件时间无视频数据，此情况下创建事件失败。

- 未来时间——若事件发生时间与当前监测患者的实时时间一致， CLVS 将等待约60秒获取新视频数据，随后生成事件。

注意：原始视频记录时间线可存储于独立视频文件中。

      - 事件线程队列

事件线程在主循环中运行，等待客户端发送的队列消息以执行插入或删除操作。当尝试向当前患者插入事件时，若事件发生时间等于或早于当前时间60秒，该事件将进入等待列表，并在时间到达时重新发送。

- 可追溯性

| SDS段落 | SRS段落 | 评论 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 2.2 | 实时视频窗口 |
| 2.1.3.3 | 2.5 | 患者操作 |
| 2.1.4 | 2.3 | 播放视频 |
| 2.1.5 | 2.4 | 事件 |