| 发动机的旋转 | 日期 |  | 描述 |  |  | 名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2019年2月5日 |  | 初次翻修 |  |  | 弗拉季斯拉夫·谢列布尼科夫 |  |
|  | 14/2/2021 |  | 适应性释放版本与Mr |  |  | 一、内谢尔 |  |
| 机密文件 未经Mennen medical LTD书面授权，禁止复制和分发本文件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软件工程师：I. Nesher |  |  |  | 日期： | 签名： |  |  |
| 项目经理：Roman Galibov |  |  |  | 日期： | 签名： |  |  |
| 软件设计规范 CerebraLine主用户界面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 尺寸 |  | 文件编号： |  |  |  |  | 发动机的旋转 |
| 信 |  | CGC-341-014 |  |  |  |  | A |

内容

1.	1. 第3将军	5

1.1.	1.1. 目的与范围 3	5

1.2.	1.2. 概述 3	5

1.3.	1.3. 参考文献 3	5

1.4.	1.4. 定义与缩写 4	6

2.	2. 系统架构 5	7

2.1.	2.1. 总则 5	7

2.1.1.	2.1.1. 软件环境 5	7

2.1.2.	2.1.2. 操作系统要求 5	7

2.1.3.	2.1.3. 外部 Delphi 组件 5	7

3.	3. 主体GUI程序结构 5	7

3.1.	3.1. 内部沟通 5	7

3.2.	3.2. 外部沟通 5	7

3.3.	3.3 数据库通信 5	7

3.4.	3.4. 安装目录结构 6	8

3.5.	3.5. 日志文件 6	8

3.6.	3.6. 配置文件 6	8

3.7.	3.7. Cerebraline图形用户界面流程7	9

3.7.1.	3.7.1. 概述 7	9

3.7.2.	3.7.2. 主要图形用户界面（GUI）内部消息 7	9

3.7.3.	3.7.3. 主线程 8	10

3.7.3.1.	3.7.3.1. 欢迎面板 8	10

3.7.3.1.1.	3.7.3.1.1. 患者预注册 8	10

3.7.3.2.	3.7.3.2. 顶部标题栏（ltTopPatientListToolbar）9	11

3.7.3.3.	3.7.3.3. 底部页脚（rtBottomToolbar）9	11

3.7.3.4.	3.7.3.4. 监控模式 9	11

3.7.3.5.	3.7.3.5. 监控模式 左侧菜单 9	11

3.7.3.6.	3.7.3.6. 监控模式（右侧）9	11

3.7.3.7.	3.7.3.7. 显示设置 10	12

3.7.3.8.	3.7.3.8. 系统设置 10	12

显示设置（tiSystemSettings）左侧包含以下按钮：10	12

3.7.4.	3.7.4. 报警面板 11	13

3.7.5.	3.7.5. D.B 模块 11	13

3.7.6.	3.7.6. 启动面板 11	13

3.7.7.	3.7.7. 监控弹出面板 11	13

3.8.	3.8. AEEG WF流程12	14

3.8.1.	3.8.1. 概述 12	14

3.8.2.	3.8.2. AEEG 内部消息 12	14

3.8.3.	3.8.3. 主线程 13	15

3.8.3.1.	3.8.3.1. 实时模式 13	15

3.8.3.2.	3.8.3.2. 播放模式 13	15

3.8.3.3.	3.8.3.3. 事件标记模式 14	16

3.8.3.4.	3.8.3.4. 标记第14节模式	16

3.8.3.5.	3.8.3.5. aEEG WF 针 14	16

3.8.4.	3.8.4. 通信线程 14	16

3.8.5.	3.8.5. D.B 模块 14	16

3.9.	3.9. EEG处理流程 15	17

3.9.1.	3.9.1. 概述 15	17

3.9.2.	3.9.2. EEG内部信息 15	17

3.9.3.	3.9.3. 主线程 16	18

3.9.3.1.	3.9.3.1. 实时模式 16	18

3.9.3.2.	3.9.3.2. 播放模式 16	18

3.9.3.3.	3.9.3.3. EEG WF 针 16	18

3.9.4.	3.9.4. 通信线程 16	18

3.9.5.	3.9.5. D.B 模块 16	18

3.10.	3.10. 数据库结构 18	20

3.10.1.	3.10.1. 应用程序设置表 – appsettings_eeg 18	20

3.10.2.	3.10.2. 显示设置表 – displaysettings_eeg 19	21

3.10.3.	3.10.3. 患者监测事件表 – monitoring_events 19	21

3.10.4.	3.10.4. 患者监测章节表 - 监测章节19	21

3.10.5.	3.10.5. 患者表 - 患者20	22

3.10.6.	3.10.6. 系统设置通道表 – syssettings_channels 21	23

3.10.7.	3.10.7. 系统设置日期时间表 – syssettings_datetime 22	24

3.10.8.	3.10.8. 系统语言 - syssettings_language 22	24

3.10.9.	3.10.9. 系统网络事件 - syssettings_network 22	24

3.10.10.	3.10.10. 系统备注 - syssettings_notes 23	25

3.10.11.	3.10.11. 系统区域 - syssettings_regional 23	25

3.10.12.	3.10.12. 系统声音事件 - syssettings_soundevents 24	26

3.10.13.	3.10.13. 其他表格 24	27

4.	4. 可追溯性：24	27

概要

目的与范围

本SDS文件描述了CerebraLine图形用户界面（GUI）的软件设计。

CerebraLine图形用户界面（GUI）是用于控制Cerebraline项目的用户界面。

概述

本软件设计运行于Windows 10操作系统，开发环境为Delphi XE5。

软件与 FDS 服务进程及视频管理进程进行通信。

该软件基于3个部分：主GUI软件、 AEEG 工作流软件及脑电图工作流软件。

病人

CL模块

统一的S波段

照相机

统一的S波段

主图形用户界面

SW

AEEG2

GS

EEG2

工作日

D.B

AEEG1

GS

EEG1

工作日

主图形用户界面

FDS 管理软件

视频管理器

个人计算机平台

图1 CerebraLine通用架构

参考文献

- SRS Cerebraline主用户界面 CGG -341-013

- ICD Cerebraline 主用户界面 - ICD CGC -341-008

- ICD Cerebraline 视频 - ICD CGC -341-000

- ICD SA CerebraLine FDS Manager – ICD CGC -341-005

定义与缩略语

| 缩略词 | 定义 |
| --- | --- |
| 图形用户界面 | 图形用户界面 |
| SW | 软件 |
| 操作系统 | 操作系统 |
| 统一的S波段 | 通用串行总线 |
| 脑电图描记器 | 脑电图 |
| GS | 灰度值——根据 AEEG WF计算得出 |
| FDS | 完整披露患者数据 |
| D.B | 数据库 |
| 工作日 | 波形 |
| 统一的S波段 | 通用串行总线 |

系统体系结构

概要

软件环境

- 软件语言:Embarcadero Delphi

- IDE：Delphi XE5

- Windows 8开发

操作系统要求

- 目标Windows 10

- 32/64位系统

- 自助服务终端应用程序，用于保护用户退出至窗口环境。

外部德尔菲组件

- ZylTimer——高分辨率计时器

- TeeChart – Steema for XE5

- WMI 品红V5.5 – 获取/设置配置窗口系统

- TPipeClient – 管道连接操作

- FireDAC——通用数据访问组件

GUI程序结构

CerebraLine主界面图形用户界面（GUI）由以下5个流程组成：

- 脑内皮质血管内皮细胞生长因子（Cerebraline）图形用户界面处理

- AEEG GS流程X2 – 上方通道视图与下方通道视图

- 脑电图WF处理流程X2 - 上通道视图与下通道视图

内部通信

5个进程之间通过Windows标准消息进行进程间通信。

所有通信协议均在上述 ICD 文件中描述（参见参考文献）

对外沟通

进程间通信通过标准Windows管道与 FDS 服务及视频管理器完成。

数据库通信

主要的公共存储是一个MS Access数据库，所有5个进程都使用该数据库。

D.B名称为Cerebralogik.mdb。

D，B文件应位于同一bin GUI目录下。

安装目录结构

Cerebraline bin GUI项目的默认目录为C:\ProgramData\Cerebraline\cerebra_gui目录

该目录应包含主要的图形用户界面（GUI）进程文件cerebraline.exe、eegwf.exe和aeeg.exe。

此外还包括D.B文件和配置文件。详见下一段。

该目录下设有声音和壁纸的子目录。

在C:\\ProgramData\\Cerebraline目录下应包含视频管理器和 FDS 服务器的其他可执行文件目录，即Cerebra_video_bin和FDSService

日志文件

每个进程都有自己的日志文件，日志文件采用相同的输出结构，日志操作由TLog类处理。

每个流程均配有日志文件：

cerebraline_YYYY_MM_DD_HHMMSS.log – 主要图形用户界面日志

aeegw1_YYYY_MM_DD_HHMMSS 日志 - top aeeg wf 进程

aeegwf2_YYYY_MM_DD_HHMMSS 日志 - 底部 aeeg wf 进程

eegwf1_YYYY_MM_DD_HHMMSS 日志 - 顶部脑电波工作流程

eegwf2_YYYY_MM_DD_HHMMSS 记录 - 下部脑电波工作流程

YYYY 为年、月、日、时、分、秒的起始日志

日志文件的格式为

S DD-MM- YYYY HH: MM: SS。MS线程名称：文本

S为对数严重程度

LOG_NONE – 无日志文件 0

LOG通知 - N - 1

日志严重错误 - F - 2

错误日志 - E - 3

LOG警告 – W - 4

LOG_DEBUG – D - 5

配置文件中定义的严重程度

配置文件

主要流程具有XML结构的配置文件CerebraLine.config。

TCerebraLine Class 通过访问该文件来获取信息。

该文件包含日志的严重级别及日志目录的完整路径。

配置文件应位于同一bin GUI目录下。

<？xml version=“1.0” encoding=“utf-8” ？>

构造

{路径}

<LogSev>5</LogSev>

<LogPath>D:\\Cerebraline\\Cerebra_gui\\Log\\</LogPath>

</路径>

<配置>

LogSev标签——即上述0-5级的严重程度对数代码

LogPath标签——即日志目录的完整路径

新增UsbDrive标签选项——导出USB驱动器的输出，默认为E:（当该标签不存在时）。

Cerebraline图形用户界面流程

概述

脑线过程负责观察主要形态和UI。

该流程基于以下单元：

主线程

报警面板

D.B 模块

初始面板

监视面板

FDS 线程

电池螺纹

检查WF线程

时钟螺纹

网络线程

工具

视频管螺纹

配置类——参见配置文件

复制文件

日志类 - 日志文件

主GUI内部消息

Windows消息具有wParam和lParam。

NewWndProc过程处理这些消息，并将其中部分消息发送至通信线程。

该项目的 ICD 中包含更多关于代码和参数的详细信息。

该流程的相关信息

| 消息名称 | 描述 |
| --- | --- |
| MSG_MoveNewMarker | 时间进度条已更改 - 输入/输出 |
| MSG_ResponseGSRunning | 主动aEEG过程的响应 - 输入 |
| MSG_ResponseEEGRunning | 活动中的EEG过程响应 - 输入 |
| MSG_StopGSRunning | aEEG处理停止 - 输入 |
| MSG_StopEEGRunning | 输入的脑电图处理已停止 |
| MSG_ResizeNewSectionLeft | 章节左侧边距调整 - 输入/输出 |
| MSG_ResizeNewSectionRight | 节段大小变更 - 输入/输出 |
| MSG_MoveGotoMarker | 移动至标记位置 - 输入/输出 |
| MSG_VideoPlayPosReply | 视频播放时间更新 - 输入 |
| MSG_VideoPlayErrorReply | 视频播放错误 - 输入 |
| MSG_CancelViewSectionMode | 取消剖面视图模式 - 输出 |
| MSG_CreateNewPatientCase | 患者病例在约6.5天后重复出现——输入/输出 |
| MSG_ChangeGSQualityDisplayReply | 回复GS质量背景已完成-输入 |
| MSG_ChangeGSSchemaDisplayReply | 回复GS方案已完成-输入 |
| MSG关闭 | 关闭应用 - 输出 |
| MSG_ChangeEEGGain | 改变EEG增益-输出 |
| MSG_ChangeEEGSweepSpeed | 调整aEEG扫描速度 - 输出 |
| MSG_ChangeProfileDisplaySettings | 变更方案、质量BG、范围、通道 - 输出 |
| 消息隐藏 | 隐藏处理输出 - 输出 |
| 显示 | 显示流程输出 - 输出 |
| MSG_EnableChart | 启用进程输出 - 输出 |
| MSG_DisableChart | 禁用进程输出 - 输出 |
| MSG_ChangeGSQualityDisplay | 质量BG变更 - 输出 |
| MSG_ChangeGSRangeDisplay | 改变GS范围-输出 |
| MSG_ChangeGSSchemaDisplay | 改变GS颜色（白底蓝、黑底白）- 输出 |
| MSG_InsertNewMarkerMode | 输入事件模式 - 输出 |
| MSG_CancelNewMarkerMode | 退出标记事件模式 - 输出 |
| MSG_MoveNewMarker | 变更标记事件时间 - 输入/输出 |
| MSG_GotoMode | 跳转至事件时间输出 |
| MSG_CancelGotoMode | 取消事件模式 - 输出 |
| MSG_CheckRunning | 请求aeeg及eeg进程验证运行状态 - 输出 |
| MSG_LiveMode | 进入实时模式 - 输出 |
| MSG_ScrollOfflineEEG1 | EEG1滚动时间 - 输入 |
| MSG_ScrollOfflineEEG2 | EEG2滚动时间 - 输入 |
| MSG_InsertNewSectionMode | 进入标记段模式 - 输出 |
| MSG_ViewSectionLeftBorder | 查看右侧时间 - 输出 |
| MSG_ViewSectionRightBorder | 查看章节剩余时间 - 输出 |
| MSG_ConnectSavedPatient | 保存患者连接 - 输出 |
| MSG_DischargeOnlinePatient | 患者出院 - 出院 |
| MSG_ConnectOnlinePatient | 在线患者连接 - 输出 |
| MSG_CreateNewPatientCase | 6.5天后创建新患者病例——输入/输出 |
| 消息打印调试信息 | 打印日志信息 - 输出 |

主线程

主要源代码为uMain.pas和uMain.fmx文件。

这是基于TForm类的主要表单类TFrmMain。

大多数面板采用TabControl控件TTabControl的布局，该控件包含Tab控件和Tab控件项。

主屏幕为控件控件（控件控件），包含以下控件项控件项：

欢迎面板

欢迎面板（tiPreAdmitMain）包含3个选项：

启动监测 - ltPreAdmitStartMonitorig

患者 - rtPreAdmint患者

设置 - rtPreAdmit 设置

患者预注册

tcRecostrationConnect TtabControl 包含 2 个预适应面板

进入患者详情面板 - tiPatientReg

电极连接面板 - tiConnect导线

启动监测按钮 rtRegPatientStatrtmonitoring 激活监测

顶部标题栏（ltTopPatientListToolbar）

标题 – lbTopPatientList工具栏

警报标题 – imgAlarmMain、lbAlarmsMain、lbAlarmMainOpen

编辑患者信息 – imMonPatient

床信息 - imMonUnitBed，txMonUnitBed

底部页脚（rtBottomToolbar）

返回/电源 – rtBottomToolbarPowerBack

播放按钮 - rrMonPlayBack

待机按钮 – rrMonStandby

快照 - imgBottomToolbarSnapshot

关于 Info – 图标底部工具栏

沉默——imgSilence

消息区域 – lbBottomMessage

虚拟键盘 - imgBottomToolbarKeyboard

网络 - 图片底部工具栏网络

电池 - ltBottomToolbarBattery

系统时间 – lb底部工具栏系统时间

监测模式

在监控模式下，tcMain 设置为 tiMonitoring。

左侧为菜单区，右侧为数据区。

监测模式左菜单

监测状态：

直播- btLive

播放-

待机 - rtMonExitStandby

已保存患者 – btMonSave

按钮区域：（tiMonMainMenu）

标记事件 - rtMonMarkEvent - 打开 tiMonMarkEvent 标签页

标记区段 - rtMonMarkSection - 打开新区段标签页

事件 – rtMonGoto – 打开 tiGoto 标签页

剖面 - rtMon剖面 开启三分法选项卡

画廊 - rtMonGallery - 打开 TcMain 标签页的屏幕截图选项卡

患者视频 – rtMonPatientVideo – 调用 btMonPatientVideoClick 方法

显示背景 - rtShowHideBackground - 调用 swShowHideBackgroundSwitch 方法

查看视图设置 - 打开rtMonSettings的tiMonSettings选项卡

右侧监测模式

右侧包含3个主要负责的区域，其余大部分区域属于aEEG流程和EEG流程的组成部分。这三个区域分别为：

顶部栏：（rtTopLeadTools）

- 选择顶级渠道 – rtTopLeadPopupChannels

- 重命名频道 - imgTopLeadEditChannel

- 显示质量比例尺 - imgTopLeadQualityScale

- 显示优质颜色 – rtTopLeadQuality0 ... rtTopLeadQuality5

- 首席职位——lbTopChannelP1、lbTopChannelP2

- 选择顶部销售线索位置 - imgTopChannelLeads

底部栏：（rtBotomLeadTools）

- 选择底部通道 - sbBottomLeadChannel

- 重命名频道 - imgBottomLeadEditChannel

- 打开主视频面板 - sbBottomLeadVideo

- 隐藏底部通道 关闭 - sbBottomLeadOff

- 显示质量标尺 – imgBottomLeadQualityScale

- 显示优质颜色 – rtBottomLeadQuality0 .. rtBottomLeadQuality5

- 前导位置 - lbBottomChannelP1，lbBottomChannelP2

- 选择底部线索位置 - imgBottomChannelLeads

播放滚动条：

- 滚动条——sbMonHistory

- 开始 - imgMon历史记录开始

- 结束 - imgMonHistoryEnd

- 前一个 - imgMonHistoryPrev3小时

- 下一 - imgMon历史记录下一3小时

显示设置

显示设置（tiDisplaySettings）包含左侧按钮：

显示选项 - sbDisplaySettingsDisplayOptions

过滤选项 - sbDisplaySettingsFilterOptions

通道选项 - sbDisplaySettingsChannelOptions

视频 - sbDisplaySettingsVideoPanel

背部 - sbDisplaySettingsBackToDefualt

显示设置（tiDisplaySettings）包含右侧区域中的控件Tab控件（tcDisplaySetting），该控件包含以下标签（Tab）和项目（TabItem）：

显示选项区域 – tiEEGGain

过滤区域 - tiEEGFilter

通道选项区域 - tiTypeOfChannels

视频区域 - tiVideoDisplaySettings

系统设置

- 显示设置（tiSystemSettings）左侧包含以下按钮：

网络 - sbSystemSettingsNetworkSettings

声音 - sbSystemSettingsSound

视频 - sbSystemSettings视频

存储 - sb系统设置存储

区域设置 - sbSystemSettingsRegionalSettings

日期和时间 - sbSystemSettingsDateTime

注释 -sb系统设置注释

更改密码 - sbSystemSettingsPassword

设备信息 - sbSystemSettings关于

系统设置（tiSystemSettings）包含右侧区域的控件栏（TTabControl）

网络区域 - tiNetworkSettings

声音区域 - tiSystemSound

视频区域 – tiSystem视频设置

存储区 - tiSystemStorage

区域设置区域 - ti

日期和时间区域 - tiSystemDateTime

注释区域 - tiSystemNotes

密码区域 - tiSystemChangePassword

设备区域 - tiAboutDevice

报警面板

源代码为uAlarmsPanel.pas和uAlarmsPanel.fmx文件。

该类名为TfrmAlarmsPanel。

该面板显示并在监测期间警报激活时显示弹出式报警面板。

该面板报警信息的填充代码由D.B模块的UpdateAlarmStatus方法实现。

D.B 模块

源代码文件名为udmMain.pas和udmMain.fmx。

该模块TdmMain Class基于TdataModule构建。

该类负责通过SQL从数据库获取和设置信息。

D.B为MS Access脑科学数据库文件。

FireDAC组件API调用这些SQL命令。

初始面板

源代码为uInitPanel.pas和uInitPanel.fmx文件。

该类名为TfrmInitPanel，基于Tform类。

该类负责在启动时初始化应用程序。

该类还通过NewWndProc函数处理所有Windows消息。

监视面板

源代码为uMonitoringPopUp.pas和uMonitoringPopUp.fmx文件。

该类名为TfrmMonitoringPopup，基于TForm面板。

该类表单包含多个通过Show Modal方式执行的弹出窗口。

以下弹出面板（TPanel、TPopup）属于该类：

- 关于面板——监测期间的信息图标 - pn关于

- 在显示设置及监测期间更改频道名称– pnChangePanelName

- 在系统设置中更改日期时间 >> 日期与时间 - pn更改日期时间

- 重命名事件名称 – pnChangeEventName

- 在系统设置中更改语言 >> 区域设置 - pn更改语言

- 在系统设置 > 笔记 > 重命名图标中修改名称 – pnChangeNoteName

- 在系统设置中更改声音事件 >> 声音 >> 更改图标 – pnChangeSound

- 在显示设置和监测期间选择导联位置 – pnChooseLeadPos

- 自动新病例 – 6天20小时后通知小组 pnCreateNewcaseAutomatic

- 从患者病历中选择要删除的患者数据 删除患者图标 - pnDeleteOptions

- 导出数据 – 选择带密码的USB/网络导出（完整模式）– pnExportOptions

- 删除确认所有删除数据 – pnMonDeleteConfirmation

- 停止监测 – 监测期间的5种选项 – pnStopMonitorig

- 日历 - 选择患者出生日期（Tpopup）- ppCalendar

- 预定义通道名称 左、右、后（TPopup）——ppChannelName

- 查看事件列表容器中的标记事件与标记章节（TPopup）——ppEventName

- 预定义性别列表 男性、女性（TPopup）- ppMonPatientIdGender

- 用于插入数字的数字输入法，如身高体重等 – ppNumberPad，ppNumberPadKB

AEEG WF 进程

概述

AEEG 流程负责查看所有 AEEG GS数据。

此外，该流程还包含少量GUI控制操作。

该过程分别在顶部通道区域和底部通道区域各重复一次。

该流程基于外部TeeChart组件，用于显示所有图表及比例尺。

该进程名称为aeegwf.exe，其源代码位于aEEGSAEEGW目录下。

该流程基于以下单元：

主线程

通信线程

D.B 模块

日志类别——参见日志文件

配置类——参见配置文件

AEEG 内部消息

Windows消息具有wParam和lParam。

NewWndProc过程处理这些消息，并将其中部分消息发送至通信线程-TaEEGWFCommThread。

该项目的 ICD 中包含更多关于代码和参数的详细信息。

该流程的相关信息

| 消息名称 | 描述 |
| --- | --- |
| MSG_ChangeProfileDisplaySettings | 变更方案、质量BG、范围、通道 - 输入 |
| MSG_ChangeGSQualityDisplay | 质量基准变更 - 输入 |
| MSG_ChangeGSQualityDisplay2 | 步骤2：变更质量BG输入 |
| MSG_ChangeGSRangeDisplay | 改变GS范围-输入 |
| MSG_ChangeGSSchemaDisplay | 更改GS颜色（白底蓝、黑底白）- 输入 |
| MSG_InsertNewMarkerMode | 开始新标记事件模式 - 输入 |
| MSG_CancelNewMarkerMode | 退出标记事件模式 - 输入 |
| MSG_MoveNewMarker | 变更标记事件时间 - 输入/输出 |
| MSG_GotoMode | 跳转至时间并获取数据 - 输入 |
| MSG_CancelGotoMode | 取消标记事件模式 |
| MSG_MoveGotoMarker | 移动至标记位置 - 输入 |
| MSG_CheckRunning | 验证流程运行请求 - 输入 |
| MSG_InsertNewSectionMode | 开始标记区段模式 - 输入 |
| MSG_ResizeNewSectionLeft | 变更标记段状态位置 - 输入/输出 |
| MSG_ResizeNewSectionRight | 更改标记段落结束位置 - 输入/输出 |
| MSG_CancelNewSectionMode | 退出标记区段模式 - 输入 |
| MSG_ViewSectionLeftBorder | 查看章节开始时间 - 输入 |
| MSG_ViewSectionRightBorder | 查看章节结束时间 - 输入 |
| MSG关闭 | 关闭应用程序 - 输入 |
| 消息隐藏 | 隐藏处理输出-输入 |
| 显示 | 显示过程输出-输入 |
| MSG_DisableChart | 禁用进程输出-输入 |
| MSG_EnableChart | 启用进程输出-输入 |
| MSG_LiveMode | 启动实时模式 - 输入 |
| MSG_ConnectSavedPatient | 连接已保存的患者输入 |
| MSG_ConnectOnlinePatient | 在线患者输入连接 |
| MSG_VideoPlayPosReply | 视频播放时间更新 - 输入 |
| MSG_DischargePatient | 出院患者 - 输入 |
| MSG_ChangeGSQualityDisplayReply | 回复GS质量背景已完成 - 输出 |
| MSG_ChangeGSSchemaDisplayReply | 回复GS方案已完成 - 输出 |
| MSG_ScrollOfflineEEG1 | 滚动工作流位置更新 - 输入 |
| MSG_ScrollOfflineEEG2 | 滚动工作流位置更新 - 输入 |
| MSG_StopGSRunning | 停止aEEG流程1或2 - 输出 |
| 消息打印调试信息 | 调试信息打印至日志 - 输入 |

主线程

- 主要源代码位于uaMain.pas和uaMain.fmx文件中。

- 主线是基于Delphi类TForm的TfrmEEGWaveform类。

- 该表单具有由主GUI进程提供的固定尺寸和位置。

- 该线程通过TPipeClient连接 FDS 服务，用于发送请求并接收GS和aEEG工作流数据。

- 该线程负责通过TChart组件在屏幕上显示aEEG GS。

- 该线程负责显示aEEG针。

- 该线程使用特殊的RT定时器ZylTimer向TChart组件添加数据。

实时模式

在实时模式下，aEEG GS通过 FDS 接收数据，并通过TChart API在TChart上显示。

在此模式下显示的元素包括：

根据脑电图（EEG）显示的颜色，灰阶（GS）颜色为蓝色或白色。

0/100或0/200微伏的大比例尺取决于aEEG范围

质量等级0-5级的色标取决于显示/隐藏质量线。

时间的最底尺度。

在此模式下，可定义标记事件和标记段。

播放模式

在播放模式下，系统会向 FDS 发送请求，要求其在指定时间段内传输GS数据。

接收时间最长可达3小时数据。

每条GS垂直线包含0-200微伏（uV）范围内的320个颜色值。

GS的分辨率为每分钟4行。

该过程通过TChart API在TChart上显示。

在此模式下，显示的元素与实时模式相同，但额外增加了开始和结束日期及时间的标签。

在此模式下，可通过触摸手指或左键单击移动光标位置。该操作通过向其他进程报告新的光标时间位置来实现。

在此模式下，可定义标记事件和标记段。

标记事件模式

在此模式下，可通过触摸手指或左键单击改变事件时间位置。

该过程是向其他进程通报新的光标时间位置。

标记区段模式

在此模式下，可通过触摸手指或左键单击改变起始或终止位置。

该过程是向其他流程通报新的起始或终止时间段位置。

aEEG WF针

aEEG WF的针头由TPie类实现，该类通过aEEG WF数据（隐藏）驱动，与uV中的尺度和aEEG增益相关。

针头在回放模式下亦会根据实时aEEG WF进行移动。

通信线程

该线程TaEEGWFCommThread类负责接收内部Windows消息控制并对其进行处理。例如：更改100/200范围、更改配置文件、更改方案等。

源代码文件名为uCommThread.pas。

D.B 模块

TdmMain类模块负责通过SQL从数据库获取信息。

源代码文件名为udamaeeg.pas和udamaeeg.fmx。

脑电图处理

概述

脑电图（EEG）处理流程负责查看脑电图工作流（EEG WF）并控制EEG区域的图形用户界面（GUI）。

该过程分别在顶部通道区域和底部通道区域各重复一次。

该流程基于外部TeeChart组件，用于显示所有图表及比例尺。

该进程名称为eeg.exe，其源代码位于aEEGSAEEGWf目录下。

该流程基于以下单元：

主线程

通信线程

D.B 模块

日志类别——参见日志文件

配置类——参见配置文件

脑电内部信息

有来自其他进程（主进程、aeeg、eeg）的Windows消息到达。

这些消息包含wParam和lParam参数。

NewWndProc过程处理这些消息，并将部分消息发送至通信线程——TEEGWFCommThread。

该项目的 ICD 中包含更多关于代码和参数的详细信息。

该流程的相关信息

| 消息名称 | 描述 |
| --- | --- |
| MSG_ChangeEEGGain | 改变脑电图工作频率增益和标度-输入 |
| MSG_ChangeEEGSweepSpeed | 调整脑电图扫描速度 - 输入 |
| MSG_ChangeProfileDisplaySettings | 调整脑电图扫描速度及脑电图工作函数增益与标度输入 |
| MSG_MoveNewMarker | 标记事件 - 移动至标记位置 - 输入 |
| MSG_MoveGotoMarker | 移动至标记位置 - 输入 |
| MSG_EndMoveGotoMarker | 移动至标记位置 - 输入 |
| MSG_GotoMode | 跳转至时间并获取数据 - 输入 |
| MSG_CheckRunning | 验证流程运行请求 - 输入 |
| MSG关闭 | 关闭应用 - 输入 |
| 消息隐藏 | 隐藏处理输出-输入 |
| 显示 | 显示过程输出-输入 |
| MSG_DisableChart | 禁用待机模式输出 - 输入 |
| MSG_EnableChart | 启用退出待机模式的输出功能 - 输入 |
| MSG_LiveMode | 启动实时模式 - 输入 |
| MSG_ConnectSavedPatient | 保存患者连接 - 输入 |
| MSG_ConnectOnlinePatient | 连接实时患者输入 |
| MSG_ScrollOfflineEEG1 | EEG1处理中的WF滚动位置——输入/输出 |
| MSG_ScrollOfflineEEG2 | EEG2处理中的WF滚动位置——输入/输出 |
| MSG_AEEG1_PlayBackEndPos | 滚动输入 AEEG 屏幕的结束位置 |
| MSG_VideoPlayPosReply | 显示视频播放时间的工作帧数 |
| MSG_StopEEGRunning | 停止脑电图处理1或2 - 输出 |
| 消息打印调试信息 | 打印日志调试信息 - 输入 |

主线程

- uMain.pas文件和uMain.fmx文件中的主要源代码。

- 主线是基于Delphi类TForm的TfrmEEGWaveform类。

- 该表单具有由主GUI进程提供的固定尺寸和位置。

- 该线程通过TPipeClient连接 FDS 服务，用于发送请求并接收工作流数据。

- 该线程负责通过TChart组件在屏幕上显示工作流（WF）。

- 该线程负责显示脑电图（EEG）针。

- 该线程使用特殊的RT定时器ZylTimer向TChart组件添加数据。

- TChar组件分为两部分，一部分是Live WF，另一部分是Playback。

实时模式

在实时模式下，通过 FDS 接收的脑电波工作流（EEG WF）通过TChart API显示在TChart上。

在此模式下，WF颜色为蓝色，标度为±uV，并带有速度标签。

播放模式

在播放模式下，该进程会向 FDS 发送请求，以获取特定时间段的工作流数据。接收时间最长可达14秒。该进程通过TChart API在TChart上显示该时间。

在此模式下，WF颜色为棕色，顶部刻度显示±uV，速度标签，底部刻度显示根据当前速度定义的时间。

系统提供特殊模式，用户可通过鼠标或手指拖动工作流（WF），该操作将根据用户操作请求生成相应的工作流。

系统具有WF与视频时间同步显示的特殊模式，在这种模式下，WF根据主GUI发送的视频时间请求WF。

脑电图WF针

脑电波形（EEG WF）的针状结构由TPie类实现，该类通过脑电波形数据驱动，与电位标度（scale）和脑电波形增益（EEG Gain）相关，单位为微伏（uV）。

针头在回放模式下亦可移动，依据实时数据。

通信线程

该线程 TEEGWFCommThread 负责接收内部 Windows 消息控制并对其进行处理。例如：更改扫描速度、更改 EEG 增益、更改配置文件等。

源代码文件名为uCommThread_EEG.pas。

D.B 模块

TdmMain类模块负责通过SQL从数据库获取信息。

源代码文件名为udmess.pas和udmess.fmx。

数据库结构

该应用程序使用MS Access数据库，所有5个GUI进程均从该数据库获取/设置数据。

D.B包含以下使用过的表格：

- 应用设置 - 通用设置

- 显示设置 - 3个配置文件的显示设置

- 患者监测事件 - 患者事件

- 患者监护章节 – 患者部分

- 患者 – 保存患者人口统计学信息及管理

- 系统设置频道——3个配置文件的频道名称（显示设置部分）

- 系统设置日期时间 - 日期和时间格式

- 系统语言 - 目前仅支持英语

- 系统网络——网络与设备元素

- 系统注释——用户自定义的事件与章节标题说明

- 区域系统 – 当前语言、切口滤波器、测量单位

- 系统声音事件——支持的声音事件表

- 其他 - 未来使用

应用设置表——appsettings_eeg

该表格保存仅有一行数据。保存数据的截止日期及密码的哈希码

| 名称 | 类型 | 尺寸 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| eas_storedays | 文本 | 255 | 固定为7天 |
| 易口令 | 长整数 | 4 | 密码散列码 |

显示设置表——显示设置表

该表格保存了显示设置的配置文件。表格中包含3行不同配置文件：

工厂档案——由Mennen Medical提供

系统配置文件——可由用户编辑，此为新增患者默认设置。

Admit Profile – 关机与重启后的最后患者恢复状态。

| 名称 | 类型 | 尺寸 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| eds_id | 长整数 | 4 | 个人资料的内部唯一标识符 |
| eds_profileid | 长整数 | 4 | 0/1/2 – 工厂/系统/准入 |
| eds_eeggain | 长整数 | 4 |  |
| eds_aeegspan | 长整数 | 4 |  |
| eds_eegsweepspeed | 长整数 | 4 |  |
| eds_channelsnumber | 长整数 | 4 |  |
| eds_firstchannel | 长整数 | 4 |  |
| eds_secondchannel | 长整数 | 4 |  |
| eds_lowpassfilter | 长整数 | 4 |  |
| eds_highpassfilter | 长整数 | 4 |  |
| eds_showquality | 长整数 | 4 |  |
| eds_eegcolor | 长整数 | 4 |  |
| eds_qualitycolor | 两倍的 | 8 |  |
| eds_showqualityback | 长整数 | 4 |  |
| eds_recordvideo | 长整数 | 4 |  |

患者监护事件表 – 监护事件

保存所有患者事件，每行对应特定患者事件，包含主机ID（host_id）和发生ID（occurrence_id）

| 名称 | 类型 | 尺寸 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| mne_id | 长整数 | 4 | 内部唯一标识符 |
| 磁神经根 | 文本 | 255 | 活动名称 |
| mne_截屏 | 文本 | 255 | 未使用 |
| mne_datetime | 币种 | 8 | 从起始案例起的日期与时间偏移（毫秒） |
| mnp_id | 长整数 | 4 | 未使用 |
| mnc_id | 长整数 | 4 | 未使用 |
| 主机标识 | 长整数 | 4 | MAC地址唯一id1 |
| 发生ID | 长整数 | 4 | 独特id2内序列 |

患者监护章节表 - 监护章节

保存所有患者章节，每行对应特定患者章节，包含主机ID（host_id）和发生ID（occurrence_id）

| 名称 | 类型 | 尺寸 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| mns_id | 长整数 | 4 | 内部唯一标识符 |
| 主标题 | 文本 | 255 | 章节标题 |
| mns_屏幕截图 | 文本 | 255 | 相关图像文件截取的完整路径 |
| mns_starttime | 币种 | 8 | 起始日期与时间偏移（以毫秒为单位） |
| mns_endtime | 币种 | 8 | 结束日期与时间偏移（以毫秒为单位，从起始时间算起） |
| mnp_id | 长整数 | 4 | 未使用 |
| mnc_id | 长整数 | 4 | 未使用 |
| 主机标识 | 长整数 | 4 | MAC地址唯一id1 |
| ccurance_id | 长整数 | 4 | 独特id2内序列 |
| 主节点名称 | 备忘录 | - | 未使用 |

患者表格 - 患者

本表格包含患者人口统计学数据及相关数据。

host_id + occurance_id 是用于在其他与患者相关的表中识别患者的唯一标识符。若干字段为后续使用预留。

| 名称 | 类型 | 尺寸 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机标识 | 长整数 | 4 | MAC地址唯一id1 |
| 发生ID | 长整数 | 4 | 独特id2内序列 |
| 医疗记录编号 | 文本 | 50 | 患者ID |
| 社会安全网 | 文本 | 50 |  |
| 姓 | 文本 | 50 |  |
| 名字 | 文本 | 50 |  |
| 中间名 | 文本 | 50 |  |
| 出生日期 | 日期/时间 | 8 |  |
| 性别 | 文本 | 255 |  |
| 赛跑 | 文本 | 255 |  |
| address_l1 | 备忘录 | - |  |
| address_l2 | 备忘录 | - |  |
| 城市 | 文本 | 255 |  |
| 状态 | 文本 | 2 |  |
| 国家 | 文本 | 255 |  |
| 邮政编码 | 文本 | 50 |  |
| 电话家庭 | 文本 | 50 |  |
| 电话工作 | 文本 | 50 |  |
| 保险提供人 | 文本 | 255 |  |
| 保险期满日期 | 日期/时间 | 8 |  |
| 高度 | 两倍的 | 8 |  |
| 权重 | 两倍的 | 8 |  |
| 亚硫酸铋琼脂 | 两倍的 | 8 |  |
| o2_cons_est | 两倍的 | 8 |  |
| 累加高度 | 两倍的 | 8 |  |
| 计算LBA权重 | 两倍的 | 8 |  |
| 地点 | 文本 | 255 |  |
| 钙年龄 | 两倍的 | 8 |  |
| 最后运行日期 | 日期/时间 | 8 |  |
| calc_bsa | 两倍的 | 8 |  |
| 外使 | 日期/时间 | 8 |  |
| 状态 | 文本 | 50 |  |
| 他的医生 | 文本 | 50 |  |
| 录取状态 | 长整数 | 4 |  |
| 文件目录 | 备忘录 | - |  |
| 承认日期 | 日期/时间 | 8 |  |
| 排出时间 | 日期/时间 | 8 |  |
| 最后导出日期时间 | 日期/时间 | 8 |  |
| apgarscore_1m | 长整数 | 4 |  |
| apgarscore_5m | 长整数 | 4 |  |
| 删除 | 长整数 | 4 |  |
| 案例编号 | 长整数 | 4 |  |

系统设置通道表 – syssettings_channels

该表保存了渠道名称和线索名称。

该表格包含4行，每行对应一个通道。

| 名称 | 类型 | 尺寸 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| ssc_id | 长整数 | 4 | 内部唯一标识符 |
| ssc_编号 | 长整数 | 4 | 1-4频道 |
| 场景名称 | 文本 | 255 | 频道名称 - 用于Admit配置文件 |
| ssc_lead1 | 文本 | 255 | Lead1名称 - 用于Admit配置文件 |
| ssc_lead2 | 文本 | 255 | Leand2名称——用于Admit配置文件 |
| ssc_defaultname | 文本 | 255 | 通道名称 - 系统配置文件 |
| ssc_defaultlead1 | 文本 | 255 | Lead1名称 - 系统配置文件 |
| ssc_defaultlead2 | 文本 | 255 | Leand2名称——系统配置文件 |
| ssc_factname | 文本 | 255 | 频道名称——工厂配置文件 |
| ssc_factlead1 | 文本 | 255 | Lead1名称——工厂配置文件 |
| ssc_factlead2 | 文本 | 255 | Leand2名称——工厂配置文件 |

系统设置日期时间表 – syssettings_datetime

该表格保存了应用的日期和时间格式，共一行

| 名称 | 类型 | 尺寸 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 身份证 | 长整数 | 4 | 内部唯一标识符 |
| sst_timeformat | 文本 | 255 | 时间格式 [h:nn AM/PM] |
| sst_dateformat | 文本 | 255 | 日期格式[年/月/日] |

系统语言 - syssettings的语言

辅助语言列表表

| 名称 | 类型 | 尺寸 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 身份证 | 长整数 | 4 | 内部唯一标识符 |
| 液氮名称 | 文本 | 255 | 语言名称 |
| lng_id | 文本 | 255 | 语言ID——一个…… |
| lng_位置 | 文本 | 255 | 语言设置：英语（美国） |

系统网络事件 - syssettings_network

信息网络一表化

| 名称 | 类型 | 尺寸 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有线的 | 长整数 | 4 | 有线——未使用 |
| ssn_devicename | 文本 | 255 | 设备名称 |
| ssn_unitname | 文本 | 255 | 设备单元 |
| ssn_deviceid | 文本 | 255 | 设备ID - MAC地址 |
| ssn_hospitalname | 文本 | 255 | 医院名称 |
| ssn_ipaddressobtain | 文本 | 255 | 未使用 |
| ssn_ipaddress | 文本 | 255 | 未使用 |
| ssn_subnetmask | 文本 | 255 | 未使用 |
| ssn_hostid | 长整数 | 4 |  |
| ssn_exportpath | 文本 | 255 | 网络输出路径 |

系统备注 - syssettings_notes

该表格用于保存用户自定义的事件及章节备注。

| 名称 | 类型 | 尺寸 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| ssn_id | 长整数 | 4 | 内部唯一标识符 |
| 社保号码说明 | 文本 | 255 | 注释文本 |

系统区域 - syssettings_regional

本地区域设置单行表

| 名称 | 类型 | 尺寸 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 身份证 | 长整数 | 4 | 内部唯一标识符 |
| SSR语言 | 文本 | 255 | 语言 |
| ssr_notchfilter | 长整数 | 4 | Notch滤波器 – 0/1 50Hz/60Hz |
| ssr_measureunits | 长整数 | 4 | 计量单位 0/1 公制/美国 |

系统声音事件 - 系统设置\声音事件

支持声音事件的表格

| 名称 | 类型 | 尺寸 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| sse_id | 长整数 | 4 | 内部唯一标识符 |
| 状态 | 文本 | 255 | 内部状态名称 |
| sse_statename | 文本 | 255 | 州名 |
| sse_wavefile | 文本 | 255 | 文件名 |
| 重复性 | 长整数 | 4 | 重复次数以秒为单位，-1表示无重复 |
| 静默 | 长整数 | 4 | 静默时间（秒）——所有声音的通用设置 |
| sse_uservolume | 长整数 | 4 | % -1 的用户容量不受支持 |
| 有信号的 | 长整数 | 4 | -1声不支持，0关1开 |

其他表格

另有若干表格供未来使用。

可追溯性：

| SRS节段 | 软件需求规范中的描述 | SDS切片 |
| --- | --- | --- |
| 6.1.4 | 日志文件 | ‎3.5 |
| 7.6.2 | 显示设置 | ‎3.7.3.7 |
| 7.6.3 | 系统设置 | ‎3.7.3.8 |
| 7.7 | 监视屏幕 | ‎3.7.3.2 - ‎3.7.3.6, ‎3.8 , ‎3.9 |
| 9 | D.B.菲尔兹 | ‎3.10 |